문서번호	운영과-1117
결재일자	2018.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차용진		代조정호	07/11 이태호
협조
	★주무관		최영진

실험실 원심분리기 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7. 11.

난지물재생센터(운영과)

실험실 원심분리기 고장보고

□ 실험실 원심분리기 고장보고

○ 일  시 : 2018. 7. 9.

○ 규격 및 제조회사 : MF-600, 한일과학

○ 고장내용

- 에러 메세지 HELP-1

- 모타 등 인버터 제어불량으로 제조회사 AS요청

○ 고장원인

- 인버터 제어불량으로 인버터 및 모타 교체

- 메인보드 교체 등

○ 보고자 의견

- 인버터, 모타, 메인보드 등 핵심부품 부재

- 단종품으로 수리 어려움이 있어 원심분리기 교체, 구매하는 것이 타당함.  끝.