심장충격기 점검표				결재	담당자			지휘1팀장		현장대응단장
현장대응단-6088					김한샘			代김종석		07/25 유재평
점 검 일 시	2018년 7월 25일		소방서/부서명	동대문소방서/현장대응단
제품명(제조사)	Heartstart MRX		제조년일	2015.09.09.
제품시리얼번호	*********6		차랑번호 (설치장소)	72보 1005
점검사항			양호	불량		비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			□
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			□			유효기간 : 2019.12.31.
- 1개이상의 여분 패드가 있음			□			유효기간 : 2019.12.31.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			□
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			□
- 심장충격 패들 케이블			□
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			□
4. 배터리
- 완충되어 있음			□
- 완충된 여분 배터리 있음			□
5. 일회용품
- 심전도용 전극			□
- 기록용지			□
- 패들인 경우 전극용 젤리			□
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			□
- 심장충격 기능 이상 없음			□
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			□
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)						( 4 ) 회
점 검 자 계급 지방소방사 성명 김한샘							김한샘