문서번호	정수과-3898
결재일자	2018.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장
김동선	박근희	08/31 代박근희
협 조
	주무관		권학선

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

잔류염소 수질자동연속측정기 성능점검 결과 보고

2018. 8.

구의아리수정수센터

정수과

잔류염소 측정기 성능점검 결과보고

정수처리 소독공정의 안정적인 운영을 위해 공정별 잔류염소측정기의 성능을 점검하고 그 결과를 보고드림.

잔류염소 측정기 현황

수  량 : 1,2정수장 2항목(Free,Total) 11대

기기명 및 측정 방식 : CL-17(HACH사), 스펙트로포토메타(흡광도)

용  도 : 정수처리 소독 공정별 잔류염소 측정

측정기 세부 내용

공정별 정수장	착수정 원수(4대)		침전수(2대)	여과수(1대)	정수지(2대) 유입수(용마,월계)	정수지(송수 2대) 유출수(용마,월계)
1정수장(6대)	Free	Total	Free	Free	Free	Free
2정수장(5대)	Free	Total	Free	-	Free	Free

잔류염소측정기 일상/정기점검 종류 및 세부내용

▶ 잔류염소측정기 점검은 일일(수시),주간점검으로 실시하고 있으며, 법정 정도검사 대상기기는 매 2년에 한번 정도검사 공인기관에 위탁 실시함.

유지보수(일일/수시점검)

- 시료,시약 공급상태 및 측정상태 점검

- 측정값 전송과정 중 손실여부 점검

유지보수(주간점검)

- 표준화작업실시

- 소모품(시약,시료공급용 튜브/5종류)교체 및 시약(Buffer,Indicator) 교환

- 센서 내부 및 배수라인 오염 제거

점검세부내용(일일/주간점검)

기기 주요 점검	시료 필터 점검	수분석 비교 측정	성능 검사

법정정도검사(위탁실시)

- 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 제4항과 같은 법 시행규칙

제8조 제3항에 따라 정도검사를 실시함.

- 검 사 일 자 : 2017년 4월 23일

- 유 효 기 간 : 2019년 4월 24일 까지

- 검 사 기 관 : 한국수자원공사 융합 연구원

▶ 법정정도검사 대상기기 송수시료측정기 2대.

성능점검 기준 및 결과

성능점검기준

1.측정범위 : 10㎎/L 이하의 범위를 측정할 수 있을 것.

2.재 현 성 : 최대눈금값의 ±3% 이하

3.영점편차 : 최대눈금값의 ±3% 이하

4.스팬편차 : 최대눈금값의 ±3% 이하

5.직 선 성 : 주입농도값의 ±5% 이하

6.응답시간 : 2분 이하(90%)

7.절연저항 : 5㏁ 이상

점검 결과 공정별 측정수	1정수장		2정수장
	측정기 항목	결과	측정기 항목	결과
착수정 원수	Free	적합	Free	적합
	Total	적합	Total	적합
침전수	Free	적합	Free	적합
여과수	Free	적합	-	-
정수지 유입수(용마,월계)	Free	적합	Free	적합
정수지 유출수(용마,월계)	Free	적합	Free	적합

수분석 비교 측정 결과

비교 측정 결과 공정별 측정수	1정수장			2정수장
	측정항목	기기값	측정값	측정항목	기기값	측정값
착수정 원수	Free	0.62	0.63	Free	0.62	0.65
	Total	0.78	0.76	Total	1.12	1.10
침전수	Free	0.08	0.11	Free	0.07	0.08
여과수	Free	0.08	0.07	-		-
정수지 유입수(용마)	Free	0.72	0.73	Free	0.56	0.58
정수지 유출수(월계)	Free	0.65	0.65	Free	0.62	0.61

끝.