방염실 연소시험기, 항온건조기 고장발생보고서
문서번호	예방과-13431	결재	담당자	예방팀장	예방과장
등록일자
			김혜숙	이안재	09/06 정동민
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	방염실 연소시험기 및 항온건조기	관리부서		예방과 예방팀
고 장 일 자	2018.9.6. 15:30경	장 소		3층 방염실
제 조 업 체	주식회사 캠코리아 (경기도 포천시 소재)
조 치 사 항	○ 가스밸브 차단
원인 및 상태	○ 연소시험기(고압트랜스, 버너 절연체 고장) 빈번한 사용 및 장기간 사용으로 고장발생 추정 ○ 항온건조기 Motor Fan 노후로 인한 고장 추정
담당자 의견	○ 수리업체 의뢰하여 확인 후 교체 요함
그 밖의 사 항	○ 특이사항 없음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 9월 6일 장비담당자 소방교 김혜숙 노원소방서장 귀하