문서번호	정수과-4455
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		강성욱	10/05 임정규
협조	주무관		박근희
	주무관		권학선

『아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다』

수질자동연속측정기 정도검사 실시 계획 보고

(송수 pH 측정기)

2018. 10.

구의아리수정수센터

(정수과)

수질자동연속측정기 정도검사 실시 계획 보고

우리센터 송수 pH계 정도검사를 관련법에 따라 실시하여 합리적이고 신뢰성 있는 고품질의 아리수를 생산 공급하고자 함.

□ 관련 근거

○ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제8조1항

○ 국립환경과학원 고시 제2009-33호 및 제2008-39호 (환경측정기기 정도검사 주기)

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

○ 수질자동감시시스템 운영 관리 지침(급수운영과-3487 2017.4.27.)

□ 정도검사 대상 검토

○ 송수 pH계 정도검사 대상 검토

<국립환경과학원 고시 제2조의2(적용범위)>

측정기 오염도 결과를 행정목적으로 사용하거나, 그 결과를 제3자에게 제공할 목적으로 사용하는 환경측정기기는 정도검사를 실시해야 함

- 먹는물 분야 : 송수 pH계는 법정 정도검사 대상 아님

※ 먹는물 분야 법정 검사 대상 : 2종 (탁도, 잔류염소계)

- 수질 분야 : 송수 pH계는 법정 정도검사 대상에 해당

※ 수질 분야 법정 검사 대상 : 8종 (pH, DO, BOD, SS, TOC, COD, T-N, T-P)

· 송수 pH : 제3자 제공으로 수질연구실(실험실)에서 담당

· TMS 계측기 3종(pH, SS, COD) : 배출수 담당자가 정도검사 담당

· 공정별 pH, TOC : 자체 수질관리 목적으로 법정 정도검사 미해당

○ 수질 측정 결과 공개 사진

대시민 수질 공개 (정수 3항목: 탁도,pH, 잔류염소)	서울시 자체 Seoul Water Now 시스템

□ 정도검사 현황

○ 정도검사 주기 : 최초 설치일로부터 매 2년 1회

○ 2017년 정도검사 결과 : 총 2종 5대 합격

· 탁  도  계 : 3대 (1정수장 여과수, 2정수장 여과수, 송수)

· 잔류염소계 : 2대 (1정수장 송수, 2정수장 송수)

○ 2018년 정도검사 대상 : 송수 pH계

□ 정도검사 실시 계획

○ 대상기기 : 송수 pH계

○ 대행기관 : 한국산업기술시험원 (국제공인시험인증기관, 서울시 구로구 소재 서울분원)

○ 검사예정일 : 2018년 10월 중

○ 수 수 료 : 금517천원

○ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,일반운영비,사무관리비

※ 수수료는 국립환경과학원에서 정한 금액이며 검사기관의 고지에 의해 납부

□ 행정 사항

○ 정도검사 전 측정기기가 불합격 되지 않도록 소모품 및 필요 부품(예비품) 정비

- 송수 pH계는 센서 교체 후 교정 실시

○ 정도검사 신청서 발송 및 접수

붙임 : 1. 정도검사 신청서 1부

2. 환경측정기기 검사 법정수수료 1부.

3. 환경측정기기 정도검사에 관한 고시 1부.  끝.