문서번호	식품의약품부-9501
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	생활보건팀장	식품의약품부장
김욱희	윤은선	10/11 오영희
협 조

2018년 방사능 숙련도 평가 결과 보고

2018. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 방사능 숙련도 평가 결과 보고

방사능 다부처 과제 “식품 방사능 모니터링 감시체계 구축” 사업과 관련하여 시험·검사 결과의 신뢰도 및 정확성을 확보하고자 실시한 숙련도 평가에서 “만족”으로 적합하였음.

1		근 거

2018년 상반기 유통식품의 방사능 안전관리 유관기관 실무 협의회 결과 알림(식약처 농축수산물안전과-4365,‘18.5.2)

방사능 측정 숙련도시험 결과 보고 워크샵 개최 공지(한국표준과학연구원 방사선표준센터-107,‘18.10.1)

2		개 요

근    거 : 식품 방사능 모니터링 감시체계 구축 사업

(다부처 과제번호, 17163방사능691)

일    정 : 2018. 6월 ~ 10월

❍ 시료 배포일 : 2018. 6. 4.(월)

❍ 결과 보고일 : 2018. 8. 17.(금)

❍ 결과 워크샵 : 2018. 10. 10.(수)

시험항목 : 세슘-134, 세슘-137

참여기관 : 시·도 보건환경연구원 등 방사능 검사 45개 기관

위탁실시기관 : 한국표준과학연구원, 청주대 산학협력단

3		결 과

평가근거 : ISO 13528:2015(E)

평가방법 : Z’-score 산출하여 아래기준에 따라 평가

❍ 만족 :  Z’-score < 2,

❍ 검토 : 2 < Z’-score < 3,

❍ 불만족 :  Z’-score >3 : 불만족

평가결과 : 만족( Z’-score < 2)

Nuclide	KRISS Value		Reported Value		Z’-score
	Activity (Bq/kg)	Uncertainty	Activity (Bq/kg)	Uncertainty
Cs-134	8.21	0.05	8.15	0.25	0.13
Cs-137	14.72	0.14	14.25	0.41	0.96

붙  임 : 1. 2018년 숙련도 시험 성적서(방사능) 1부. 끝.