결재	팀장	간호2과장
	권금희	10/29 박금옥
	주무관	강희자

문서번호 :	간호2과-1100

의료기기 수리 결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

인공호흡기 또는 호흡회로

1881852

31,300,000

2014.08.06.

○ 수리 내역 및 결과

수리 내역	○ Blower timer 150%↑초과 사용으로인한 Blower module 이상 확인되어 부품교체.
수리 결과	○ Blower module 교체 후 장비 Full test 실시하여 정상작동 확인함.

○ 사진

수리 후

○ 기타의견

위의 의료기기에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.