문서번호	정수과-10306
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이경우		하은경	11/29 가길현
협 조
	주무관			송만식

GC/MS 고장보고 및 장비대체 계획

2018. 11.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

GC/MS 고장보고 및 장비대체 계획

맛․냄새물질 분석에 사용되는 가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MS)의 고장 발생 및 장비대체 계획을 보고함

□ 장비내역

구 분
제 품 명	GC/MS(Agilent 6890/5975C)
구입년도	2007년 7월
취득가격	157,791,020원
설치위치	실험실
용 도	지오스민, 2-MIB, THMs 분석

□ 고장내역

❍ 고장일시 : 2018년 11월 28일

❍ 고장내용 : GC inlet의 압력이 일정하지 않으며, 오토튠 실행시 에러가 발생

□ 소요예산 : 21,362,000원 (경제적 수리한계 금액 초과)

※ 경제적 수리한계 금액 : 14,025,868원

□ 향후계획

❍ 경제척 수리한계 금액을 초과한 기존 GC/MS는 불용처분

❍ ’18년 신규 GC/MS 장비가 설치된 구의/영등포아리수정수센터에 구 GC/MS의 관리전환 가능 여부를 조회하여 분석업무에 만전에 기하고자 함 (’19년 10월 우리정수센터에 신규 GC/MS 설치 예정)

붙임 1. 수리견적서 1부.

2. 경제적 수리한계 금액 산출 1부.  끝.