문서번호	정수과-5430
결재일자	2018.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		강성욱	12/06 임정규
협조	주무관		권학선
	주무관		홍병의

『아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다』

수질자동연속측정기 정도 검사 실시 결과 보고

(송수 pH 측정기)

2018. 12.

구의아리수정수센터

정수과

수질자동연속측정기 정도 검사 완료 보고

합리적이고 신뢰성 있는 고품질의 아리수를 생산 공급하기 위해 우리 센터 송수pH계 정도(성능)검사를 실시하고 보고드림.

□ 관련 근거

○ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조 및 동법 시행규칙 제8조1항

○ 국립환경과학원 고시 제2009-33호 및 제2008-39호 (환경측정기기 정도검사 주기)

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

○ 수질자동감시시스템 운영 관리 지침(급수운영과-3487 2017.4.27.)

□ 정도검사 대상 검토

○ 송수 pH계 정도검사 대상 검토

<국립환경과학원 고시 제2조의2(적용범위)>

측정기 오염도 결과를 행정목적으로 사용하거나, 그 결과를 제3자에게 제공할 목적으로 사용하는 환경측정기기는 정도검사를 실시해야 함

- 먹는물 분야 : 송수 pH계는 법정 정도검사 대상 아님

※ 먹는물 분야 법정 검사 대상 : 2종 (탁도, 잔류염소계)

- 수질 분야 : 송수 pH계는 법정 정도검사 대상에 해당

※ 수질 분야 법정 검사 대상 : 8종 (pH, DO, BOD, SS, TOC, COD, T-N, T-P)

· 송수 pH : 제3자 제공으로 수질연구실(실험실)에서 담당

· TMS 계측기 3종(pH, SS, COD) : 배출수 담당자가 정도검사 담당

· 공정별 pH, TOC : 자체 수질관리 목적으로 법정 정도검사 미해당

○ 수질 측정 결과 공개 사진

대시민 수질 공개 (정수 3항목: 탁도,pH, 잔류염소)	서울시 자체 Seoul Water Now 시스템

□ 정도검사 현황

○ 정도검사 주기 : 최초 설치일로부터 매 2년 1회

○ 2019년 정도검사 대상 : 총 2종 5대

· 탁  도  계 : 3대 (1정수장 여과수, 2정수장 여과수, 송수)

· 잔류염소계 : 2대 (1정수장 송수, 2정수장 송수)

○ 2018년 정도검사 : 송수 pH계

□ 정도검사 실시

○ 대상기기 : 송수 pH계

○ 대행기관 : 한국산업기술시험원 (국제공인시험인증기관, 서울시 구로구 소재 서울분원)

○ 검 사 일 : 2018년 10월 29일

○ 수 수 료 : 금568,700원(오십육만팔천칠백원)부가세 포함

○ 예산과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,일반운영비,사무관리비

※ 수수료는 국립환경과학원에서 정한 금액이며 검사기관의 고지에 의해 납부

□ 정도검사 결과

시험 항목	세부시험 기준	결 과	비 고
반복성	pH 0.1이하	pH 0.1이하	적 합
제로드리프트	pH 0.1이하	pH 0.1이하
스팬드리프트	pH 0.1이하	pH 0.1이하
직선성	pH ±0.1이하	pH ±0.1이하
응답시간	30초이하	20초 이하 0.00
온도보상시험	pH ±0.2이내	pH ±0.1이내
현장적용계수시험	주시험법 기준농도의 pH 0.2이하	pH .1이하

붙임  1. 정도(성능)검사 성적서 1부

2. 환경측정기기 검사 법정수수료 1부.

3. 환경측정기기 정도검사에 관한 고시 1부.  끝.