문서번호	계량기검정과-3144
결재일자	2018.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		계량기검정과장	품질시험소장
김광근		이종근	12/27 한민희
협조
	주무관		류병일

택시미터 주행검사장 시설물

점검결과 보고 [ '18년 4/4분기 ]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12. 24.

서울시품질시험소

[계량기검정과]

택시미터 주행검사장 시설물 점검결과 보고 [‘18년 4/4분기 ]

택시미터 주행검사 시설의 최적화 성능 유지를 위하여 검사설비 주요 시설물을  점검(4/4분기)하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

◯ 계량기검정과 - 378(2018.1.26)호 『2018년 주요업무 추진계획』

Ⅱ		점검개요

◯ 점검대상 : 택시미터 주행검사장 시설물 및 검사장비

◯ 점검기간 : 2018. 12. 17. ~ 12. 21.(5일간)

◯ 점 검 자 : 강석주, 김광근, 서기석, 김우용

Ⅲ		시설현황

시설명	구분	설치년도	규 모	주행검사 설비	비고
택시미터 주행 검사장	A동	1988	1개동/1층	16개 라인 (공압식12대,패달식4대)
	B동	2007	1개동/1층
택시미터 검사원 사무실	-	1988	1개동/1층	-

Ⅳ		점검사항

◯ 택시미터 주행 검사장

▶ 건축물

- 지붕, 벽, 기둥상태 등 이상 유무 확인

- 지반 균열·침하 등 이상 유무 확인

- 검사장 주변 배수로 점검

▶ 검사용 기계․기구의 일상 점검

- 고속 회전부 베어링 변형 유무

- 고속 회전시 소음 및 진동 유무 확인

- 샤프트 베어링부 그리스 주입상태와 라이닝의 마모 상태 확인

- 로울러 회전축의 근접 감지센서 배선상태 확인

- 공압용 주행롤러의 공압장치 작동상태 확인

- DC연결 커넥터 와 티켓용 외장 프린터 커넥터 연결상태 확인

- 합격표시 경광등 커넥터와 유선리모컨 커넥터 연결상태 확인

- 전기배선의 노후상태와 묶음배선의 과열발생 유무 및 작동상태 확인

◯ 검사원 사무실 및 창고

▶ 건축물 : 지붕·벽체 균열 등 이상 유무 점검

▶ 급수설비, 전기 : 급수관 누수여부 및 수배전반 점검

Ⅴ		점검사항

시 설 별		점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
주행 검사장	건 축 물	- 검사장 지붕 우수관 낙엽, 이물질 쌓임	- 검사장 지붕 배수로 정비
		- 지붕 잔가지,토사,낙엽 쌓임	- 검사장 지붕의 잔가지,토사, 낙엽 제거
	검정설비 (기계)	- 베어링 구리스 산화와 오염	- 구리스 주입후 오염부위 세척
		- 로울러 점검 : 이상없음 - 로울러 하부 낙엽 등 이물질 쌓임	- 로울러 주변 이물질 제거
		- 8번 라인 로울러 UP,DOWN 솔레노이드 밸브 작동 불량	- 솔레노이드 밸브 교체
		- 7번라인 공압 레귤레이터의 오일 부족	- 터빈유 보충
		- 패들식 주행라인 협소로 대형택시 검사시 안전사고 우려	- 패들식 3개라인 가이드 제거로 주행라인 확장
	검정설비 (전기)	- 9번, 10번 라인 로울러 UP, DOWN 누름버튼 스위치 작동 불량 - 검사장내 형광램프 1개 미점등 - 4번, 9번, 11번 라인 멀티 스위치 불량	- 누름버튼 스위치 교체 - 미점등 형광램프 교체 - 멀티 스위치 교체
	소방 / 주행시험장	- 주행시험장 바닥 배수관 낙엽 쌓임 - 출입구 고목(죽은나무) 잔가지 낙하로 안전사고 우려 - 소화기 이상 유무 확인(8개)	- 배수관 낙엽 제거 및 청소 - 남부도로사업소 스카이차 협조 받아 고목 잔가지 제거 - 소화기 이상없음

시 설 별		점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
검사원 사무실	건 축 물 (사무실,창고)	- 검사장 사무실 옥상 배수관 주변 낙엽 쌓임 - 소모품 창고 옥상 낙엽 쌓임	- 낙엽 제거 및 배수관 정비
	급수,전기	- 수도 동파방지 열선 상태 확인	- 이상없음

Ⅵ		점검사진

검사장 지붕 배수로 정비	로울러 점검 및 구리스 주유	솔레노이드 밸브 교체

로울러 UP,DOWN 누름버튼 정비	패드식 주행라인 확장	멀티 스위치 교체

공압 레귤레이터 터빈유 보충	고목 전지 작업	창고 옥상 이물질 제거

끝.