문서번호	정수과-1187
보존기간	년
결재일자	2019.2.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		김효상	02/18 김중영
협조	주무관		석은숙
	주무관		정갑평

환경측정기기(수질 TMS)

정도검사 실시계획 보고

2019.  2.  18.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과)

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 실시계획 보고

배출수처리시설내에 설치 운영되고 있는 환경측정기기(TMS:수질자동측정기)에 대한 정도검사를 관련법에 따라 다음과 같이 실시하고자 함.

관련 근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조 내지 제8조제1항

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제30조(수수료)

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 제2017-62호, 검사주기)

수질TMS 정도검사 개요

❍ 검사대상 : COD측정기 (pH, SS측정기는 2019년 11월 예정)

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

❍ 검사주기 : 최초 검사후 4년까지 매년 2년, 이후 매 1년 주기(단, pH는 매 2년)

※ 최초정도검사일 : COD - ‘14. 2. 19,  pH, SS - ’17. 11. 13.

❍ 검사기간 : 정도검사주기 전후 30일 이내

❍ 검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

❍ 검사기간 : 2019. 2. 25 ~ 2. 27. (이전 검사일 ‘18. 3. 7.)

세부 실시 계획

❍ 정도검사 수검방법 : COD측정기기 유지관리 전문업체에게 수검 의뢰

- 정도검사는 고도의 전문성이 필요하고, 정도검사 중 발견된 부적합사항에 신속한 대처가 가능토록 측정기기 사전교정 및 정도검사 수행을 계측기 유지관리 전문업체에 의뢰코자 함.

❍ 정도검사 사전점검 및 정도검사 일정

일 자	내 용	시행자
2019. 2. 22.	○ 측정기 사전점검 - 센서교체, 튜빙점검 - 표준액제조 및 교정 등	측정기 제작사
2019. 2. 25.~ 2. 27.	○ 정도검사 실시 - 반복성, 표준액 변동성 시험 등 - 상대정확도 시험 등	한국환경공단 측정기 제작사

소요예산

❍ 법정검사 수수료 : 830,500원(부가세 포함)

- 산출내역 : COD측정기 755,000원

※환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 13]에 따른 법정 수수료임

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비.

❍ 측정기기 사전교정 및 정도검사 수검 : 2,145,000원(부가세 포함)

- 산출내역 : 점검 및 교정, 부품교체, 표준액 제조, 정도검사 수행 등

- 지출방법 : 300만원이하 소액으로 최저가 견적업체에 신용카드 결재후 정산처리하고자 함.

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

행정 사항

❍ 정도검사 신청서를 한국산업기술시험원에 접수.

붙임 : 1. 측정기기 정도검사 신청서 1부.

2. 수수료 기준 1부.

3. 견적서 2부. 끝.