문서번호	재료연구과-1552
결재일자	2019.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	재료연구과장	수도연구부장
임희아	함영국	02/25 최영준

수처리제(활성탄)검사 정도관리 결과보고

2019. 2.

재료연구과

수처리제(활성탄) 검사 정도관리 결과보고

수처리제(활성탄) 검사결과의 신뢰도를 제고하기 위한 정도관리 결과를 보고드림

Ⅰ		정 도 관 리 개 요

□ 추진목적

❍ 종합적이고 체계적인 검사방법을 통해 신뢰성 향상 및 공신력을 제고

❍ 분석자는 시험 결과의 신뢰성 및 정확도를 확보하기 노력 및 기술확보

□ 근 거

❍ 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(제2017-190호, ‘17.10.23.)

❍ 활성탄 시험방법(KS M 1802, ‘14.12.22.)

□ 시 기

❍ 정기 : 연 1회

❍ 수시 : 검사 항목 제정/개정, 업무담당자 변경

Ⅱ		정 도 관 리 실 시

□ 추 진 절 차

대상자		정도관리				검토
업무 담당자		시료채취 및 전처리		검사/기록 (확인시험 등 19개 항목)		결과검토/보고 (과장, 부장)

□ 대 상 및 시험방법

❍ 활성탄(입상/분말) : 환경부 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 및 활성탄 시험방법

구 분	항 목	비 고
입상활성탄	성상, 체잔류물 등 19개항목	서울시 기준 5항목 포함
분말활성탄	성상, 체잔류물 등 14개항목

Ⅲ		입상활성탄 정도관리 결과

❍  기간 : 2018.12. ~ 2019. 2.

❍  항목 : 성상 및 확인시험 등 19항목

❍  결과

시험항목		환경부 (수처리제 기준)	서울시	R2	표준편차 SD	정밀도 RSD(%)	검출 한계 (MDL)
1	성상	흑색알갱이	흑색알갱이	-	-	-	-
2	확인시험	적합	적합	-	-	-	-
3	pH	4.0 ~ 11.0	4.0 ~ 11.0	-	0.02	0.18	0.063
4	체잔류물	95%이상	95%이상	-	0.30	0.31	0.94
5	건조감량	5%이하	5%이하	-	0.04	1.59	0.12
6	염화물	0.5%이하	0.5%이하	-	0.002	2.01	0.007
7	비소(As)	2ppm이하	2ppm이하	0.999	0.05	11.4	-
8	납(Pb)	10ppm이하	10ppm이하	0.999	0.006	1.4	-
9	카드뮴(Cd)	1ppm이하	1ppm이하	0.999	0.006	1.4	-
10	아연(Zn)	50ppm이하	50ppm이하	0.999	0.014	1.7	-
11	페놀가	25이하	25이하	-	1.50	7.78	4.70
12	ABS가	50이하	50이하	-	2	5.9	6.3
13	메틸렌블루 탈색력	150mL/g이상	180mL/g이상	-	1.16	0.70	3.62
14	요오드흡착력	950㎎/g이상	1000㎎/g이상	-	2.59	0.3	8.1
15	유효경	-	설계값 적용	-	0.01	1.26	-
16	균등계수	-	1.9이하	-	0.02	1.25	-
17	충전밀도	-	0.40~0.48g/cc	-	0.003	0.53	0.095
18	회분	-	8%이하	-	0.2	3.2	-
19	경도	-	95%이상	-	0.004	0.4	-

· 주요 흡착성능 항목 (페놀가, ABS가, 메틸렌블루탈색력, 요오드흡착력)의 RSD는 0.3~7.8%로 나타났으며 검출한계는 각각 4.7, 6.3, 3.7, 8.1로 나타냈음

· 무기금속류[비소, 납, 카드뮴, 아연]는 RSD 1.4 ~ 11.4%, 상관계수(R2) 0.999 이상으로 높은 직선성을  나타냈음

· pH, 체잔류물, 건조감량, 염화물 충전밀도, 경도, 회분, 유효입경 및 균등계수의 RSD는 0.18 ~ 3.2%로 나타냈음

Ⅳ		기 타

❍  분석장비 및 유기기구 교정

❍  2019년 활성탄 품질검사에 적용

붙임  :  정도관리 세부 결과 1부. 끝.