심장충격기 점검표					결재	담당자			지휘3팀장					현장대응단장
현장대응단-1969						김종호			김경태					03/07 정문수
점 검 일 시		2019년 3월 7일		소방서(부서명)				마포소방서(현장대응단 진압대)
제품명(제조사)		IPAD/ CU-SP1 (씨유메티킬시스템)		제 조 년 일				2014-12-13
제품시리얼번호		G1M44A0479		차량번호(설치장소)				마포20호(뒷좌석 좌상단 수납장)
점 검 사 항					양 호		불 량				비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함					〇
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음					〇
- 1개 이상의 여분 패드가 있음					〇						총 4개(유효기간 : 2020.04.)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함					해당없음
3. 케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터					해당없음
- 심장충격 패들 케이블					해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터					〇
4. 배터리
- 완충되어 있음					〇
- 완충된 여분 배터리 있음					해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극					해당없음
- 기록용지					해당없음
- 패들인 경우 전극용 젤리					해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음					〇
- 심장충격 기능 이상 없음					〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음					해당없음
7. 사용실적
- 전월(1개월) 사용실적(횟수 기재)					0회
점 검 자 계급: 소방위 성명: 김종호												김종호