문서번호	정수과-1987
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		김효상	03/19 김중영
협조	정수시설과장		김석정
	주무관		김유선

차량계근대 운영 현황보고

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

차량계근대 운영현황 보고

우리 정수센터의 정수약품 및 슬러지케익 계량용으로 설치된 차량계근대가 노후되어 정확한 중량측정이 불가하여 운영현황에 대해서 보고하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 뚝도아리수정수센터 차량계근대 구매설치계획

(정수시설과-1210(‘19.3.7)

□ 2019년도 정수약품 수급관리 계획(정수과-188(‘19.1.9))

Ⅱ		운영현황

□ 시설현황

○ 차량계근대 설치 현황

기기명	규격	대수	제조년	제조사 (기기번호)	검정 유효기간	비고
전기식 지시저울	10톤이상 (최대 50톤)	1	2000년	경기기계산업 (00-76)	2020.02.12.	검정일: 2018.02.13.

□ 현 운영사항

○ 정수약품(응집제, 액화산소, 이산화탄소, 액화염소, 과산화수소, 폴리머)은  자체 계량중량과 외부공인 계량중량 비교하여 적은량으로 입고량 결정하여 운영되고 있음.

○ 뚝도아리수정수센터 차량계근대 구매설치 추진중

【구매설치 계획 : 2019. 3. 7.(정수시설과-1210(‘19. 3. 7)】

- 구매설치 사유 : 계근대 플랫폼 주요 하중지지대인 H-beam등의 변형                   으로 외부공인 계량값과 자체 계량값 비교시 우리센터                   계량값이 일관되지 않고 불안정 함.

- 공사기간 : 2019. 3월 ~ 6월.(현재 본청 계약심사 중)

※ 담당자 구두확인 - 5월중 가능

- 사 업 비 : 25,000천원

- 공사내용 : 상부 플레이트, H-beam 등 플랫폼 교체,

Load Cell 4개, Summing Box 1개 교체

※ 무인판넬, 인디케이터, 펌프, 컴퓨터 및 운영프로그램

기존시설 사용

□ 운영상 문제점

○ 우리센터 차량계근대는 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설

공사시 신규로 공사하지 않고, 2000년도 정수센터 정문에 설치되어 있던      것을 이설하여 사용하고 있어 노후화 되어있음.

○ 최근(2019. 3월)에는 우리센터 차량계근대와 외부공인 계량대 측정값이

현저하게 차이가 발생하여 정수약품 구매 및 수급관리에 어려움이          발생되고 있음.

※ 2019. 3. 14. PAC 입고량(25,000kg) 대비 980kg(3.4%) 차이발생,

3. 15. 이산화탄소 입고량(19,000kg) 대비 570kg(3.0%) 차이발생

○ 계근대 계량비교 현황(3월)

(단위 : kg)

구 분	PAC			액화염소			액화산소,이산화탄소			비 고
	자체계량	공인계량	차이	자체계량	공인계량	차이	자체계량	공인계량	차이
3.7	-	-		8,800	8,800	0	-	-		취수장
3.8	-	-		8,610	8,770	160	-	-
3.11	-	-		8,770	8,760	10	-	-
3.11	-	-		8,820	8,850	30	-	-
3.13	-	-		8,630	8,800	170	-	-		정수장
3.13	24,970	25,190	220	-	-		17,800	17,970	170	액화산소
3.13	24,810	25,040	230	-	-		-	-
3.14	24,380	25,360	980	-	-		-	-
3.14	25,250	25,370	120	-	-		-	-
3.15	25,550	25,460	90	-	-		18,840	19,410	570	이산화 탄소
3.15	25,660	25,470	190	-	-		-	-
3.18	24,920	25,380	460	-	-		-	-
3.18	25,270	25,450	180

- 특히 3.14. PAC 980kg 차이 발생, 3.15. 이산화탄소 570kg 차이발생건에      대하여 외부공인 계량 인정.

Ⅲ		조치사항

○우리 정수센터 차량계근대 구매설치 완료시 까지 외부 공인 계량중량 인정하여

정수약품 구매 및 수급에 활용 하고자함.

- 기 존 : 자체 계량중량과 외부공인계량 중량 비교하여 적은량으로 입고량을 결정

- 변 경 : 외부 공인 계량중량 인정

○뚝도아리수정수센터 차량계근대 조속한 구매설치 진행요청(정수시설과).

Ⅳ		행정사항

□ 정수약품 물품검수시 공인계량 중량 인정 : 2019. 3월~

□ 차량계근대 본청 계약심사 및 사전규격 공개 : 2019. 3월

□ 차량계근대 발주 및 사업시행 : 2019. 4월 ~ 6월.

별도붙임 : 계량증명서 사본 각 1부. 끝.