문서번호	종보전연구실-1754
결재일자	2019.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	종보전연구실장	동물원장		서울대공원장
손장원	여용구	어경연		03/20 송천헌
협 조
	총무과장		유연호
	전략기획실장		이정연

동물용 혈액생화학분석기 구매계획

2019. 3.

종보전연구실

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

동물용 혈액생화학분석기 구매계획

동물의 혈액을 분석하여 건강상태 진단에 참고자료를 제공하는 동물용  혈액생화학분석기를 구매하여 우리 동물원 사육동물의 건강관리와 질병예방에 최선을 다하고 진료와 병리검사의 정확성을 높이고자 함

I				구매장비 내역		‘

동물용 혈액생화학분석기

: 수의학 진단용 의료기기로서, 동물 혈액 중의 단백질, 효소, 전해질 등을 자동으로 분석하여 질병         진단 관련정보를 제공하는 검사장비이며 우리 동물원의 동물진료 및 병리진단 업무에 필수적인          장비임

※  구매예정 기기(예시사진)

동물용 혈액생화학분석기 외관	동물용 혈액생화학분석기 내부의 시료장착부

동물용 혈액생화학분석기 도입의 필요성

- 현재 2006. 12월에 도입된 임상화학 분석기를 보유하고 있으나, 장비 노후로 결과값  변동폭이             넓어 재검사가 필요하므로 신속·정확한 병리진단이 어려운 실정임

-  동물 진료와 병리검사에 대한 질적·양적으로 높아진 요구에 적극 대처하고 미국 동물원수족관              협회(AZA)인증 등 국제수준의 질병 진단역량 확보를 위해서는 최신 혈액생화학분석기의 도입              이 반드시 필요함

구매시 고려요건

동물 혈액의 생화학분석을 위한 전자동 건식 혈액생화학분석기

이온 선택성 전극을 이용한 전위차 측정, 슬라이드를 이용한 반사광 비색법과 면역학적 측정법            (Potentiometric [direct ion selective electrode], Colormetric/rate, Immuno-rate)을 적용하여 정확한 검사가           가능한 기기로써, QR 카드 인식 방식의 정도관리법을 쓰는 기기

전해질 분석기와 일체형인 기기로서, 터치스크린과 내장형 프린터를 이용하여 결과가 출력되며          동물종별 검사 참고치를 추가로 입력 가능할 것

시간당 190 건 이상의 검사가 가능하고 5 개 이상의 시료를 동시에 장착한 상태에서 20 개 이상의          항목을 연속 측정하며, 자동희석 기능, 대용량 자동 팁 및 희석컵 기능이 있어야 함

전혈, 혈장 및 혈청을 모두 시료로 사용할 수 있으며 검사당 10㎕ 정도의 혈액을 소요함

진행 중인 검사를 정지·보류하고 응급을 요하는 검사를 우선적으로 실시할 수 있어야 함

검사가능 항목으로서 다음에 열거한 36 개 항목 이상을 포함한 기기이어야 함

- 효소: ALP, v-AMYL, CPK, GGT, GOT, GPT, v-LIP, LDH

- 일반 화학: ALB, BUN, Ca, CRE, DBIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, NH3-P, NH3-W, TBIL,

TCHO, TCO2, TG, TP, UA

- Na, K, Cl(전해질), vc-CRP(면역학), Hb(혈액학)

- Calculations: GLOB, ALB/GLOB, GOT/GPT, BUN/CRE, Na/K, Anion Gap

II				예산 및 구매계획		‘

소요예산

동물용 혈액생화학분석기 : 금 41,000천원(부가세 포함)

예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사관리기능 및 야생동물종보전,

동물병원 진료기능 강화, 자산 및 물품취득비

구매방법 및 향후계획

계약방법 : 전자공개 수의계약

입찰자격

-「의료기기법」및「동물용 의약품 등 취급규칙」에 따른 동물용의료기기판매업 등록된 업체

- 서울특별시 혹은 경기도에 주된 영업소를 둔 업체 (수리 및 소모품 보충 등 용이성 고려)

향후계획

- 3 ~ 4 월 중 계약실시

- 5 ~ 6 월 중 구매 및 설치완료

III				기대효과		‘

자동화된 혈액분석으로 동물진료 및 병리검사의 정확도 제고

다수 시료의 신속한 분석으로 응급상황 대처 및 효율적인 업무수행에 기여.  끝.