문서번호	토질재료시험과-182
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강주		강태근	04/04 김재겸
협 조
	주무관			오화철

2019년도 시험장비 교정 결과 보고

2019. 4.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

2019년도 시험장비 교정 결과 보고

「국가표준기본법」제14조 및「국가교정기관지정제도운영요령」제40조 규정에 의거, 시험장비의 측정소급성 확보를 위하여  교정(검증)을 실시하고 그 결과를 보고하는 사항임.

Ⅰ

추진 근거

○ 국가교정기관지정제도운영요령 제40조(교정대상 및 주기)

○ KS Q ISO/IEC 17025 기술 요구사항(장비 및 측정 소급성)

○ 2019년도 시험장비 교정〔토질재료시험과-83호(`19.2.13.)〕

Ⅱ

시험장비 교정 현황

○ 추진사항

계	압력	하중	질량	조도	온도	온습도	변위	길이
114개	4	16	27	1	34	6	10	16

******************

- 교정기간 : 2019. 2. 21. ~ 3. 19.

○ 추진내역

구 분	교정수량	편차큰 장비	교정 비용
토질시험실	72개	몰드다짐기	12,715천원
재료시험실	42개	압축시험기,신율계

○ 추진결과

- 교정대상 114개 중 1개(대)는 등급 외로 편차가 있어 보정사용

또는 수리 등의 보완이 필요함.

- 대상 장비

장 비 명	사용 시험명	문 제 점	편 차
몰드다짐기	아스콘 휠트레킹	압축하중 편차가 큼	등급 외

- 보완 및 대책

· 시험기 수리업체와 가격조사 후 수리(정비) 예정.

· 수리시 까지 시험 담당자는 교정성적서를 참조하여 보정값을

적용 사용함.

Ⅲ

향후 계획

○ 중간검사 시행

- 대 상: KOLAS 인증시험에 사용되는 장비

- 시 기: 교정 실시 후 약 6개월(2019. 9.)

- 방 법: KOLAS 인증 교정업체 중 지방계약법에 의한 저가 견적

업체와 시행 예정임.

붙임 - 교정 성적서 1부.