문서번호	시설관리과-8550
결재일자	2019.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	04/30 이경희
협조

2019년 4월 유량계 비교유량 측정결과 보고

2019. 4.

시설관리과

2019년 4월 유량계 비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시한 구역유량계(KS-8,9) 및 중블록유량계(KSM-12,13)의 비교유량 측정결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 측정개요

❍ 측정일 : 2019. 4. 7. ~ 4. 18.

❍ 측정자 : ㈜씨엠엔텍(본부 용역업체) 이민구 외 1명

❍ 입회자 : 시설관리과 이한수

□ 측정현황

유량계	형 식	위 치	관경(mm)	제작사	설치년도
KS-8	초음파	구로구 구로동 1131-6	600	자인테크놀로지	2010
KS-9	초음파	구로구 가마산로 293	800	자인테크놀로지	2016
KSM-12	초음파	구로구 경인로 248-13	900	그린플로우	2012
KSM-13	초음파	구로구 경인로 240	600	자인테크놀로지	2014

□ 측정 및 교정내역

❍ 측정결과

1. KS-8 : -0.46%(허용오차 이내로 양호)

2. KS-9 : -1.06% (허용오차 초과) ⇾ 교정 후 재측정

3. KSM-12 : +8.08% (허용오차 초과) ⇾ 교정 후 재측정

4. KSM-13 : -8.04% (허용오차 초과) ⇾ 교정 후 재측정

❍ 교정결과

유량계	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KS-8	’19.4.17. (11:49~14:58)	1620	1627	-7	-0.46
KS-9	’19.4.9. (10:52~13:58)	5190	5245	-55	-1.06	2195	2203	8	-0.39
KSM-12	’19.4.18. (11:16~14:16)	2453	2269	184	+8.08	610	607	3	+0.38
KSM-13	’19.4.18. (11:06~14:06)	1252	1361	-109	-8.04	452	453	2	-0.42

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내 (2014.9.1. 개정)

붙임 : 비교유량 측정보고서 1부.  끝