심장충격기 점검표				결재	담당자				진압2팀장		119안전센터장
당산119안전센터-1993					김은경				代김태희		05/02 석기원
점 검 일 시	2019년 5월 1일		소방서/ 부서명	당산119안전센터
제품명(제조사)	필립스(MRX)		제조년일	2016.06.04
제품시리얼번호	US 00599120		차랑번호 (설치장소)	72모6466
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 20.08.31
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			V
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			V
- 심장충격 패들 케이블			V
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극			V
- 기록용지			V
- 패들인 경우 전극용 젤리			V
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			V				( 24 ) 회
점 검 자 계급 지방소방사 성명 김은경								김은경