문서번호	정수운영과-3361
결재일자	2019.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이미숙		정선교	05/02 박동규
협 조

수질 TMS COD측정기 오작동에 따른 조치계획 보고

2019. 5.

광암아리수정수센터

[정수운영과]

수질 TMS COD 측정기 오작동에 따른 조치계획 보고

환경

배출수처리시설 내에 설치 운영되고 있는 TMS COD 측정기 오작동에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 수질 TMS COD측정기 현황

측정기명	제작사	모델명	설치일	비고
COD 측정기	위코테크	WEKO-COD	2017. 10.

□ 오작동 현황

○ 일시 : 2019. 5. 02(목) 06:23~   :35

○ 내용 : 06:23분경 COD값이 갑자기 53.7mg/l 상승

○ 관련 사진

Ⅱ		점 검 결 과

□ 자체 측정결과 COD측정값 4.17mg/l로 수질에는 이상 발견이 되지 않았고, 점검 결과 ORP전극에 이상발견

Ⅲ		조 치 계 획

□ COD 측정기 ORP전극 교체

□ pH측정기 전극 교체시기 도래에 따른 교체

□ COD 측정기 프로그램 버전 업그레이드 실시

□ 세부일정

○ 2019.5.3(금)~5.10(금): COD·pH 측정기 전극 교체 및 COD측정기 프로그램 버전 업그레이드

○ 2019.5.13(월)~5.17(금): 안정화 및 정상작동 확인

Ⅳ		행 정 사 항

□ 측정기기 개선계획서 제출: 경기도청 환경안전관리과