문서번호	전략연구과-3887
결재일자	2019.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전략연구과장	미래전략연구센터장
고건		김세철	05/08 차동훈
협조

기기고장보고서(초저온냉동고)

2019. 05.

대형산불과 수돗물 연구 관련한 동해시 상수원 유역 시료 보관설비인 실험실용초저온냉동고(Deep Freezer)에 기기고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2019. 5. 8.

보고자: 주무관 고 건

□ 장 비 명: 극저온냉동고

장비이력
물품분류번호	41**************2
모델명	실허실용극저온냉동고, Thermo forma, US/995
제조사	Thermo forma(미국)
구입처	Thermo forma(미국)
구입일자	2008년 9월 2일
구입가격	금일천사백육만이천사백원정(14,062,400원)

□ 고장 증상 : 냉매 누출로 인한 냉각성능 하락

□ 점검 업체 : 두연테크(주)

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)

1항 4호 바목(해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 정비하는 경우)에 해당

□ 점검 결과 : 냉매 누출장소 점검 후 2차 Leak 수리 및 배터리 교환 필요

□ 수리 비용: 금1,232,000원(금일백이십삼만이천원)

※작업공임, 배터리 교환비용 포함

○ 예산과목: 상수도사업비용 / 영업비용 / 일반관리비 / 수선유지교체비 / 수선유지비

□ 담당자 의견

○ 경제적 수리한계 금액 계산

(최초 연도의 최대치 x 취득가격) - (사용연수/(2 x 내용연수) x 취득가격)

= (70/100 x 14,062,400) - (11/(2 x 10) x 14,062,400)

= 2,109,360원

○ 경제적 수리한계 금액(2,109,360원)보다 수리비(1,232,000원)가 작으므        로 본 장비는 수리하여 사용하는 것이 타당함

□ 향후계획: 부품교체 및 수리

붙임: 견적서 1부.  끝.