문서번호	계량기검정과-1370
결재일자	2019.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장
김윤곤		05/24 이종근
협조

LPG미터 액체용 비중부액계 교정검사 완료보고

2019. 5.

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

LPG미터 액체용 비중부액계 교정검사 완료보고

우리 시험소 LPG미터 수리재검정 용도로 보유한 LPG미터 액체용비중부액계에 대하여 계량에 관한 법률 제39조(측정기기의 교정)에 의해 교정검사를 실시한 결과보고 임.

Ⅰ		관련근거

❍「계량에 관한 법률」제39조 및 같은 법 시행령 제33조(교정대상의 측정기기 등)

❍「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」(국가기술표준원고시 제2015-499호)

❍ LPG미터 측정기기 교정검사 계획(계량기검정과-1259 `19.5.13)

Ⅱ		LPG미터 비중부액계 교정 현황 및 결과

❍ 교정대상

장비명	수량	규격	기물번호	제조사	유효기한	교정주기
비중부액계	2	0.50~ 0.65 g/㎤	169, 202	동명	`19. 5. 31	3 년

❍ 교정검사기관 : ㈜삼덕과학(산업자원부 기술표준원 국제공인교정기관)

❍ 교 정 일 : `19. 5. 17.

❍ 유효기한(차기검사일) : `22. 5. 17(3년)

❍ 교정결과 : 교정환경(온도 15℃, 습도 51%, 고정표준실)에서 보정값 –0.0003~0.0018 g/㎤ 교정완료 (※붙임 교정성적서 참조)

Ⅲ		기대효과

❍ 정기적인 교정검사로 측정기기에 대한 정확성 확보

❍ LPG미터의 재검정 결과에 대한 신뢰성 제고

붙임1. LPG미터 비중부액계 교정성적서 2부.  끝.