문서번호	신물질분석과-4773
결재일자	2019.6.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
장도일	박영복	김복순		06/12 주윤중
협 조	주무관		윤우현
	주무관		이인자

『2019년 미규제 신종물질』

신규항목 분석법 표준화 결과 보고

2019.6.

서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2019년 미규제 신종물질」

신규항목 분석법 표준화 결과보고

2019년 미규제 신종물질 중 신규 지정된 6항목에 대한 분석법 표준화 결과를 보고드림

□ 추진 근거

○ 2019년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-281, 2019.1.17.)

○ 2019년 미규제 신종물질 신규항목 분석법 표준화 계획(신물질분석과-3247, 2019.4.25.)

□ 분석법 표준화 개요

○ 대상물질 : 6항목

- 대상 : 농약류(4), 소독부산물(1), 잔류의약물질(1)

구분	총 괄	농약 (4)	소독부산물 (1)	잔류의약물질 (1)
항목명		· 메코프롭 · 엠씨피에이 · 피리다벤 · 테트라코나졸	· 디클로로아이오도메탄	· 이오파미돌
담당자	장도일	이인자	윤우현

○ 추진방법 : 신규항목 정도관리 실시 및 시험절차서 작성

○ 추진일정 : 2019. 3. 1. ~ 6. 10.

□ 추진내용

○ 검정곡선의 작성 : 직선성이 유지되는 농도범위에서 표준물 농도 3개 이상 사용

○ 동일 시험 7회 반복 수행

- 시료 전처리 수행 후 검정곡선 범위 중 저농도에 해당하는 농도의 시료를 7회 이상 동일시험 반복 수행 측정

- MDL(방법검출한계), LOQ(정랑한계), 정밀도, 정확도 등 산출

· MDL (method detection limit) = 표준편차 × 3.14 (n=7, 1-α=0.99)

· LOQ (limit of quantification) = 표준편차 × 10

· 정밀도(precision) = RSD(상대표준편차) = [eqn: {표준편차} over {측정결과의`평균값} TIMES 100]

· 정확도(accuracy) = [eqn: {측정결과의`평균값} over {인증값} TIMES 100]

※ 참고 : 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리(QA/QC), 2012

○ 정도관리 목표 달성여부 평가

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R2) ≥ 0.98
정밀도(precision)	RSD(상대표준편차) ± 25% 이내
정확도(accuracy)	75 ~ 125%

□ 정도관리 결과

○ 농약류 : 메코프롭, 엠씨피에이, 피리다벤, 테트라코나졸

- SOP 정량한계     : 각 각 0.000 50, 0.000 50, 0.000 02, 0.000 02 mg/L 이며

- 정밀도(상대표준편차): 각 각 6.3%, 1.7%, 4.1%, 4.8%

- 정확도(accuracy)  : 각 각 85%, 98%, 118%, 117%

- 결정계수	: 0.99 이상으로 정도관리 목표 달성

대상물질		메코프롭	엠씨피에이	피리다벤	테트라코나졸
7회반복 시험결과	표준시료 농도(mg/L)	0.000 500	0.000 500	0.000 020	0.000 020
	평균(mg/L)	0.000 425	0.000 492	0.000 024	0.000 023
	표준편차(mg/L)	0.000 027	0.000 008	0.000 001	0.000 001
	LOQ(정량한계, mg/L)	0.000 269	0.000 082	0.000 010	0.000 011
	RSD(상대표준편차)	6.3%	1.7%	4.1%	4.8%
	Accuracy(정확도)	85%	98%	118%	117%
검정곡선 결정계수 (R2)		0.998	0.999	0.996	0.997
SOP 정량한계(mg/L)		0.000 50	0.000 50	0.000 020	0.000 020

○ 소독부산물과 잔류의약물질 : 디클로로아이오도메탄, 이오파미돌

- SOP 정량한계      : 각 각 0.000 010, 0.000 020 mg/L 이며

- 정밀도(상대표준편차)	: 각 각 5.7%, 15%

- 정확도(accuracy)	: 각 각 98%, 89%

- 결정계수	: 0.99 이상으로 정도관리 목표 달성

대상물질		디클로로아이오도메탄	이오파미돌
7회반복 시험결과	표준시료 농도(mg/L)	0.000 005	0.000 010
	평균(mg/L)	0.000 004 9	0.000 008 4
	표준편차(mg/L)	0.000 000 3	0.000 001 3
	LOQ(정량한계, mg/L)	0.000 003	0.000 004
	RSD(상대표준편차)	5.7%	15%
	Accuracy(정확도)	98%	89%
검정곡선 결정계수 (R2)		0.999	0.998
SOP 정량한계(mg/L)		0.000 010	0.000 020

※ SOP 정량한계 : 시료 분석시 복합표준물질 사용, 동시분석항목 정량한계 등을 고려하여 SOP (Standard Operating Procedures, 표준시험절차서)의 정량한계는 정도관리에서 도출된 LOQ 이상의 값으로 설정함.

- 예시) 이오파미돌 : LOQ(0.000 004 mg/L) ⇒ SOP 정량한계(0.000 020 mg/L)

□ 보고자 의견

○ 신규 6항목에 대한 QA/QC 결과 정도관리 목표 달성하였음

○ 정도관리 결과를 바탕으로 시험절차서 작성 완료 및 원․정수 수질검사에 활용할 계획임.

○ 환경부(국립환경과학원)에 신규 6항목에 대한 시험절차서 채택건의

끝.