문서번호	시설관리과-12635
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
이한수	정진호	06/25 代김남구

2019년 유량계 유지보수용역

1회차 추진결과 및 기성계획

2019. 6.

시설관리과

2019년 유량계 유지보수 용역

1회차 추진결과 및 기성계획

우리 사업소에서 시행중인『2019년 유량계 유지보수용역』과 관련하여 용역추진결과 및 기성계획을 보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계 유지보수 용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : ㈜에스엔엘코리아 대표 석형준

❍ 계약금액 : ******************************

❍ 계약기간 : 2019. 4. 1 ~ 2020. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 유량계 34대, 현장전송반 1개소, 사업소 유량감시시스템

- 용역내용 : 전송반 및 유량계 점검(분기 1회), 전송반 외함 세척(분기 1회),     교정검사(연 1회)

용역 추진결과(1회차)

❍ 점검기간 : 2019.04.01.~06.19.

❍ 추진사항 : 전송반 점검, 유량계 점검, 교정검사, 유량감시시스템 DB추가, 전송반 외함세척, 배관 천공 및 압력계 설치, 휴대용 유량계 보수

❍ 유량계별 세부 추진사항

연번	유량계명	전송반 점검	유량계 점검	교정검사	유량감시시스템 DB 추가	전송반 외함세척	배관 천공 및 압력계 설치	휴대용유량계 보수	비 고
계		1	34	4	2	26	1	1
1	KS-8		◯			◯
2	KS-9		◯			◯
3	KS-10		◯			◯
4	KS-11		◯		◯	◯
5	KSM-1		◯			◯
6	KSM-2		◯			◯
7	KSM-3		◯			◯
8	KSM-4		◯			◯
9	KSM-5		◯			◯
10	KSM-7		◯			◯
11	KSM-9		◯		◯	◯	◯
12	KSM-10		◯			◯
13	KSM-11		◯			◯
14	KSM-12		◯			◯
15	KSM-13		◯			◯
16	신정(배)유입		◯			◯
17	우장산(배)유입	◯	◯	◯
18	화곡(배)자연		◯
19	우장산(가)직송		◯	◯
20	신정(가)-유입		◯
21	화곡(가) 200mm		◯	◯
22	등촌(증)-유출		◯			◯
23	법무(증)-유출		◯			◯
24	목동131(증)-유출		◯			◯
25	신월(증)-유출		◯			◯
26	해운(증)-유출		◯			◯
27	개봉(가)-직송		◯
28	궁동(증)-유입		◯	◯		◯
29	오류1(증)-유입		◯			◯
30	오류2(증)-유출		◯			◯
31	온수(증)-배수지		◯
32	온수(증)-가압		◯
33	육본(증)-유출		◯			◯
34	궁동2(증) -유출		◯			◯
35	휴대용 유량계							◯

❍ 유량계 교정검사 결과

연 번	유량계명	구 경(mm)	편 차(%)		비 고
			보정 전	보정 후
1	우장산(가)-직송	100	+5.22	+0.13
2	화곡(가)-유출	200	+0.21
3	궁동(증)-유입	200	-2.55	-0.02
4	우장산(배)-유입	1200	+3.37	+0.09

용역 기성 계획(‘19년 1회차)

❍ 용 역 명 : 2019년 유량계 유지보수 용역

❍ 금회 기성금액 : ***************************

총 계약금액	금회 기성액(1회차)	잔 액	비 고
************	***********	************

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

❍ 기타사항 : 당초 계약물량보다 초과되거나 신규공정(전송반 외함세척 14개소, 배관 천공 및 압력계 설치, 휴대용 유량계 보수) 건에 대해서는 추후 설계 변경 후 정산 처리 예정

붙임  1. 기성내역서(1회차) 1부.

2. 작업지시내역(1차) 1부.  끝.