심장충격기 점검표(Ⅰ)					결재	담당자			지휘2팀장					현장대응단장
현장대응단-5241						윤인천			이상철					07/01 정문수
점 검 일 시		2019년 7월 1일		소방서(부서명)				마포소방서(현장대응단 진압대)
제품명(제조사)		IPAD/ CU-SP1 (씨유메티킬시스템)		제 조 년 일				2014-12-13
제품시리얼번호		G1M44A0479		차량번호(설치장소)				마포20호(뒷좌석 좌상단 수납장)
점 검 사 항					양 호		불 량				비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함					〇
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음					〇
- 1개 이상의 여분 패드가 있음					〇						총 2개(유효기간 : 2020.04.)
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함					해당없음
3. 케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터					해당없음
- 심장충격 패들 케이블					해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터					〇
4. 배터리
- 완충되어 있음					〇
- 완충된 여분 배터리 있음					해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극					해당없음
- 기록용지					해당없음
- 패들인 경우 전극용 젤리					해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음					〇
- 심장충격 기능 이상 없음					〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음					해당없음
7. 사용실적
- 전월(1개월) 사용실적(횟수 기재)					0회
점 검 자 계급: 소방위 성명: 윤인천												윤인천

심장충격기 점검표(Ⅱ)					결재	담당자			지휘2팀장					현장대응단장
현장대응단-5241						윤인천			이상철					07/01 정문수
점 검 일 시		2019년 7월 1일		소방서(부서명)				마포소방서(현장대응단 진압대)
제품명(제조사)		IPAD/ CU-SP1 Plus (씨유메티킬시스템)		제 조 년 일				2019-06-03
제품시리얼번호		G1R18J258		차량번호(설치장소)				사무실(소내근무자 뒤 응급처치함)
점 검 사 항					양 호		불 량				비고(특이사항)
1. 본체 상태											재난관리과-4451(2019.6.28.)호 관련, 신규 배정
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함					〇
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음					〇						총 10개(연결 1, 여분 9) - 유효기간 : 연결 2020.04. 여분 2020.03.
- 1개 이상의 여분 패드가 있음					〇
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함					해당없음
3. 케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터					해당없음
- 심장충격 패들 케이블					해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터					〇
4. 배터리
- 완충되어 있음					〇
- 완충된 여분 배터리 있음					해당없음
5. 일회용품
- 심전도용 전극					해당없음
- 기록용지					해당없음
- 패들인 경우 전극용 젤리					해당없음
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음					〇
- 심장충격 기능 이상 없음					〇
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음					해당없음
7. 사용실적
- 전월(1개월) 사용실적(횟수 기재)					0회
점 검 자 계급: 소방위 성명: 윤인천												윤인천