결재	팀장	간호2과장
	한선	07/04 代홍지연
	주무관	강희자

문서번호 :	간호2과-5340

의료기기 수리 요구서

의료기기명	물품일련번호	취득금액	구매일자	비고
흡입 치료기	1650420	394,750	20090223	filter 교체 필요
	1812896	395,000	20120829	filter교체필요 슬리브 및 밸브리드 마모(압력안나옴)
	1812895	395,000	20120829	filter 교체 필요
	1897834	370,500	20150504	filter 교체 필요
	1897832	370,500	20150504	filter 교체 필요, 니플 분실
	1897837	370,500	20150504	filter교체필요, 니플분실, 피스톤파손(소음발생)
	1930160	423,000	20160406	filter 교체 필요
	1958244	423,000	20160816	filter 교체 필요
	1958243	423,000	20160816	filter 교체 필요
	1958250	423,000	20160816	filter교체필요, 슬리브 및 밸브리드 마모(압력안나옴)
	2061068	350,000	20180730	filter 교체 필요

○ 용도 및 고장 내역

용 도	환자 흡입치료시 사용
고장내역	기기 점검 결과 필터 및 내부 부속품 교체 수리 요함(11대)

○ 사     진

고장내용

기기내부 점검결과 부속품 수리교체 요함

○ 기타의견

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.