“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	119특수구조단
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내

1. 관련근거

가.「호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시」제5조 및 제6조

나. 안전지원과-1398(2019.1.23.)호「2019년 호흡보호장비 안전관리 계획」

다. 안전지원과-925(2019.1.11.)호「화재진압 등 소방장비분야 예산집행 계획」

라. 안전지원과-15061(2019.7.10.)호 “2019년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내”

2. 우리단 사용중인 호흡용 공기충전기에 대한 2019년도 하반기 공기품질(공기성분)검사를 위하여 다음과 같이 안내 하오니 공기충전기를 운영하는 부서장은 샘플포집 등 기한내 공기품질검사 완료할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2019. 7월

나. 검사대상: 4대(특수구조대, 여의도수난, 반포수난, 뚝섬수난)

다. 검사방법: 소방관서별 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행(검사수수료 결재 포함)

라. 검사내용: 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 행정사항

가. 공기충전기 사용 부서는 새롭게 포집한 공기샘플 용기 및 샘플링기록표 2019.7.19.(금)까지 행정지원과 제출(기한엄수)

- 공기빼기 시 밸브를 조금만 개방하여 용기에 수분이 발생하지 않토록 주의

- 시험의뢰 공기 포집 시에는 습도가 높지 않은 맑은 날 낮 시간에 포집

다. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ➛ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  1. 한국소방산업기술원 공기질분석 안내문서 1부

2. 공기품질검사 결과(작성 서식) 1부

3. 호흡용 공기충전기 현황 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	특수구조대장,수난구조대장
담당자	민재홍		행정지원과장	07/12 김장군
협조자
시행	행정지원과-10373	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 소방행정타운 119특수구조단 (진관동)	/
전화	02)3706-1917	/전송	02)3706-1919	/	jhong01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)