문서번호	수도자재관리센터-16836
결재일자	2019.8.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		代김진종	08/07 윤종민
협조	주무관		김진종
	전문관		최희령

『2019년도 소형』

수도계량기 내구성 검사 결과(최종) 보고

2019.08

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2019년도 소형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

서울시 납품자격 부여를 위한 소형수도계량기 내구성검사와 관련하여, 업체가 신청한 계량기에 대한 내구성 시료 제출현황 및 최종 검사 결과를 보고드림.

1		검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2015-0166호(2015.8.3.) 수도미터    기술기준

◯ 내구성검사 실시계획(수도자재관리센터-7515.19.4.24)

□ 수도계량기 제출시료

◯ 검사 기간 : 2019.06.03 ~ 2019.08.06

◯ 제출시료(3포인트 검사)

- 소형수도계량기는 구경별 2개씩 제출한 시료중 3포인트 합격한

좋은시료 1개를 내구성 검사함.

- 소형수도계량기 15~50mm(13개업체) : 87개

- 동파안전계량기 15mm(10개업체) : 20개

□ 수도계량기 검사개요

◯ 내구성검사 시료

- 소형수도계량기 15~50mm(13개업체) : 45개

- 동파안전계량기 15mm(10개업체) : 10개

◯ 최대유량(Q3)으로 시작과 멈춤을 15초 간격으로 100,000     만회 반복한 후 과부하유량(Q4)으로 100시간 연속실험

◯ 내구성검사 전.후 유량에 대한 6포인트 오차검사를 2회 실시함

- 내구성검사 전 (소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 (소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

2		최종검사 결과

◯ 소형 수도계량기(일반)

순 번	구경별 업체별	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
합 계		45	9	6	6	7	7	10
1	한서정밀(건식)	1	***	*	*	*	*	*	**
2	삼성(디지털)	1	**	*	*	*	*	*	****
3	삼성계기(습식)	1	**	*	*	*	*	*	****
4	켸이엠에스	6	***	***	**	**	**	**
5	효성테크	6	**	**	**	**	**	**
6	경도계전	6	***	***	**	**	***	***
7	일천산업	6	**	**	**	**	**	**
8	신우산업	6	**	**	**	**	**	**
9	한영계기	6	**	**	**	**	**	**
10	한진테크	1	*	*	*	**	*	*
11	청호정밀	1	*	*	*	*	*	**
12	아이원테크	1	*	*	*	*	*	**
13	PS텍	2	*	*	*	*	***	**
14	그린플로우	1	*	*	*	*	*	**

※빈칸은(0) 비접수 구경.

◯ 동파안전 수도계량기

회사 구경	합 계	피에스텍	대한계기	삼원미터텍	대한계전	한국아이치	비고
*	*	*	*	*	*	*
****		**	**	***	**	**
회사 구경	합 계	삼성계기	한진테크	그린플로우	신한정밀	신한일렉	비고
*	*	*	*	*	*	*
****		**	**	**	**	***

3		검사 결과 분석

□ 소형 수도계량기 검사 합격률

◯ 소형계량기 (일반)

- 소형 수도계량기 검사수량(13개 업체) : 45개

- 합격률 : 약 82%(합격-37개,불합격-8개)

◯ 소형계량기 (동파)

- 소형 수도계량기 검사수량(10개 업체) :10개

- 합격률 : 약 80%(합격-8개,불합격-2개)

붙 임 : 1. 동파안전 수도계량기 내구성 검사 서류 각1부.

2. 소형(습식) 수도계량기 내구성 검사 서류 각1부

3.  검정확인서 각1부.끝.