화재감식장비 고장발생보고서
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
문서번호 :	현장대응단-13715	결재	담당자			재난조사분석팀장			현장대응단장
수 신 :	내부결재			이영병			윤영재			08/19 권태미
접수번호 :

장비명(건명)	시편 절단기	관리부서	현장대응단 재난조사분석팀
고 장 일 자	2019.8.14.	장 소	화재조사 시험·분석연구실
조 치 사 항	- 매뉴얼에 따른 자체 점검 및 작동 불능으로 제조사 점검 의뢰
원인 및 상태	- 시편 절단기 워터펌프 토출 불량
담당자 의견	․ 판매사 문의한바 워터펌프 교체 및 종합 점검이 필요하다는 의견 ․ 제 조 사 : Struers(덴마크) ․ 모 델 명 : Secotom-10
그 밖의 사항	- 제품 전반적 점검
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고 장 내 역			담 당 자	비 고
	없 음
위 고장상태를 조치하고자 합니다.
2019 년 8 월 19일
장비운용자 계급 소방위 성명 이 영 병