문서번호	시설관리과-17792
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		박성철	09/19 代박미영
협조
	주무관		이준한

휴대용 유량계 비교측정 결과 보고

(자체 비교측정 3분기)

2019. 9.

북부수도사업소

(시설관리과)

휴대용 유량계 자체 비교 측정 결과 보고

2019년도 본부 누수방지과 유량계설비 유지관리 계획에 의거 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계의 자체 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

추진근거

2019년 유량계설비 유지관리계획[누수방지과-675(2019.1.18.)호]

목    적

유량계 비교 측정 기능 습득으로 업무 전문성 향상

본부 누수방지과 비교 측정 실시 기준

- 대상 : 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계

- 횟수 : 분기별 2개소 이상

※ 경영 평가 및 유수율 추진 실적 평가 반영(유량계 분야)

측정대상

대    상 : 2개소 [우이아리수올림터-4.19, 우이아리수올림터-우이]

측정일시 : 2019. 9. 5.(목)

측 정 자 : 유량계 유지보수용역업체 직원, 박정민, 이준한

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계 (m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	비 고
우이아리수 올림터-4.19	400	9. 5. 10:00 ~ 13:00	231.22	233.0	0.0076
우이아리수 올림터-우이	300	9. 5. 11:00 ~ 14:00	242.39	243.0	0.0025

측정결과

휴대용 유량계 비교 측정은 사업소 유량계 담당자의 측정 능력 향상을   위한 것으로 휴대용 유량계의 정도가 표준이 아니므로 보정은 필요 없음

붙임 : 비교 측정 전경 사진 1부.  끝.