문서번호	수도자재관리센터-21367
결재일자	2019.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	10/02 代김미애
협조
	주무관		정범영

『2019년도 제3회』

수도계량기 하자검사(분해) 결과보고

2019.  10.

수도자재관리센터

『2019년도 제3회』

수도계량기 하자검사(분해) 결과보고

□ 하자검사 개요

○ 개    요 : 수도계량기 고장원인 판별을 위한 검사

○ 검사대상 : 수도계량기 *****개(소형 *****개, 대형*개)

○ 검사기간 : 2019. 7. 23. ~ 2019. 9. 26.

○ 검사내용 : 성능검사 및 분해검사

○ 검 사 자 : 자재관리센터 계량기관리팀 4명

******************

○ 입 회 자 : 수도계량기 업체 담당자

※ 수도미터의 사용오차기준

- 소류영역 ±10%, 전이영역 ±4%, 대류영역 ±4%

□ 하자검사 세부내용

○ 성능검사 결과(소형)

- 검사대상 : 소형수도계량기 *****개

- 검사내용 : 기차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과                                           (단위:개)

성능검사			합 계	구경(mm)						비 고
				15	20	25	32	40	50
합 계			*****	*****	**	**	**	**	**
합 격			***	***	**	**	*	**	*
불 합 격			***	***	**	**	**	**	*
형식 별	합격	일반식	***	***	**	**	*	**	*
		동파안전	**	**	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*
	불 합격	일반식	***	***	**	**	**	**	*
		동파안전	**	**	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*

○ 분해검사 결과(소형)

- 검사대상 : 소형수도계량기 772개(성능검사 결과 불합격품)

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과                                             (단위:개)

구 분	합 계	분해검사 결과						비 고
		기어 불량	기차 불량	몸통 누수	열상	이물질	기타
소 형	***	***	**	**	**	**	**
비율(%)	***	****	***	***	***	****	***
일반식	***	***	**	**	*	**	**
동파안전	**	**	*	*	*	*	*
디지털식	*	*	*	*	*	*	*

※기타 : 동파, 임펠라파손, 지침비정상, 역설치

○ 성능검사 결과(대형)

- 검사대상 : 대형수도계량기**개(품질시험소 검정 불합격 : 4개)

- 검사내용 : 기차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과                                          (단위:개)

성능검사			합 계	구경(mm)						비 고
				80	100	150	200	250	300
합 계			*	*	*	*	*	*	*
합 격			*	*	*	*	*	*	*
불 합 격			*	*	*	1	*	*	*
형식 별	합격	기계식	*	*	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*
	불 합격	기계식	*	*	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*

○ 분해검사(대형)

- 검사대상 : *개

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과                                              (단위 : 개)

구 분	합 계	분해검사 결과		비 고
		이물질	지침비정상
대 형	*	*	*
기계식	*	*	*
디지털식	*	*	*

3		향후계획

□ 성능 및 분해검사결과 자료에 의해 하자심사위원회 개최

○ 고장계량기에 대한 하자 귀책여부 판정

○ 수도계량기 하자심사 결과에 따른 변상대금 징수

붙임 : 1. 수도계량기 하자검사 결과 1부.

2. 수도계량기 하자검사 입회자 서명부 1부.

3. 분해검사 사진 1부.  끝.