문서번호	미생물검사과-7961
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
한지선	류인철	10/25 김복순

고장발생 및 점검보고서

[실험실용 분쇄기]

2019. 10.

수질분석부 미생물검사과

미생물 시료의 유전자 분석을 위한 추출시 사용되는 장비인 실험실용 분쇄기의 고장에 대한 점검결과 및 향후 계획을 보고 합니다.

2019. 10. 24.

보고자: 주무관 한지선

□ 장비명: 실험실용 분쇄기

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	*****************
모 델 명	*****************
제 조 사	*******
설치 일자	***********
구입 가격	*********************

□ 점검내용 및 결과

○ 원생동물 실험실의 분쇄기 작동시 장비 노후로 인하여 거치대에 시료의 탈부착시 용기의 파손이 될 수 있어 실험자 안전에 위험 요소가 될 수 있음

○ 제조사(***************) 확인 결과 단종된 장비로서 현재 부품 교체 등 수리가 불가함

분쇄기 사진

□ 담당자 의견

○ 제품 단종으로 수리가 불가하고 사용연수(14년)가 내용연수(10년)를       초과하므로 연구실 안전 및 신뢰성 있는 데이터 생산을 위해 불용

함이 타당함

○ 펄스형 세포파쇄기(2018년 구매)로 대체 사용하여 신뢰성 있는

원생동물 검사결과 도출

붙임: 본사 및 국내대리점의 기술소견서 각 1부.  끝.