휴대용 수질측정장비 수리 계획

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지형	김철	11/11 代송성하

공급계통 수질검사에 사용하는 휴대용 탁도계에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019.  11.  11.

보고자 : 주무관 정지형

강서수도사업소장 귀하

□ 점검일시 : 2019년 11월 7일

□ 점검대상 : 휴대용 탁도계

□ 점검내용 : 측정기 상태점검, 정상 보정 여부, 이상메세지 확인

□ 점검결과 : 휴대용 탁도계 2대 이상

- 보정 불가 1대, 에러코드 발생(E-6) 1대

- 2대의 이상내역은 메인보드 이상으로 교체가 필요함

□ 소요예산 : 2,750,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 보고자 의견

- 휴대용 탁도계는 공급계통 아리수 수질검사를 위해 꼭 필요한 장비로 이상이 생긴 측정기를 조속히 수리하여 수질검사에 공백이 발생하지 않도록 하고자 함.

붙 임  휴대용 탁도계 사진 1부. 끝.