문서번호	정수과-12586
결재일자	2019.11.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기	정종기	11/14 가길현

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 실시계획

2019.11.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

환경측정기기(수질TMS) 정도검사 실시계획

배출수처리시설 내 설치되어 운영되고 있는 환경측정기기(TMS:수질자동측정기)에 대한 정도검사를 아래와 같이 실시하고자 함.

관련근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조(기준과 주기), 제8조

❍ 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시

(국립환경과학원 제2017-62호, 검사주기)

개    요

❍ 측정기 현황

측정기기명	제작사	모델명	취득일	정도검사일
COD측정기	㈜위코테크	WEKO-COD	2017.11.15.	2017.11.29.
SS측정기	한창기전(주)	SC-5000
pH측정기	한창기전(주)	PC-5000

❍ 검사주기

- COD, SS측정기 : 최초검사 후 2년, 이후 매년

- pH측정기 : 매2년

❍ 검사기간 : 정도검사일 전후 30일 이내

- ‘19. 10. 29 ~ 12. 29

❍ 검사기관 : 한국산업기술시험원

추진방법

❍ 정도검사 및 사전점검 추진일정

일 자	내 용	시행자
‘19.11.16.	○ 측정기 사전점검 - 센서교체, 튜빙점검 - 표준액제조 및 교정 등	대행업체
‘19.11.18.~20.	○ 정도검사 실시 - 반복성, 표준액 변동성 시험 등 - 상대정확도 시험 등	한국환경공단 측정기 제작사

소요예산

❍ 법정검사 수수료 : 1,821천원

- 산출내역 : COD 755천원, SS 549천원, pH 517천원

- 예산과목 : 상수도사업본부, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

❍ 측정기 소모품 및 사전교정, 정도검사 수행 등 : 9,718,200원

- 산출내역 : 사전점검 및 교정, 정도검사 수행 및 소모품 구매 등

- 예산과목 : 상수도사업본부, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

- 계약방법 : 수의계약

· 사유 : 우리센터에서 보유한 측정기기 제작업체에 정도검사를 의뢰하여 측정기기의 정확도 및 정밀도를 높이고자 함.

- 계약업체 : ㈜위코테크(대표 : 윤재성)

· 주소 : 경기도 의왕시 오전공업길 13(TEL 031-340-6983)

붙임  1. 산출기초조서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.