문서번호	대기질통합분석센터-8980
결재일자	2019.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기후대기팀장	대기질통합분석센터장		보건환경연구원장
이원영	권승미	신진호		11/15 신용승
협 조
	연구지원부장		김철수
	주무관		박세영

2020년 「산성우, 수은, 이산화탄소, 산성강하물이온」

측정장비 유지보수 용역 계획

2019.11.

서울특별시 보건환경연구원

(대기질통합분석센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년 「산성우, 수은, 이산화탄소, 산성강하물 이온」

측정장비 유지보수 용역 계획

산성우, 수은, 이산화탄소 및 산성강하물 이온 측정장비의 신뢰성 있는 측정자료와 가동률 확보 및 신속․정확한 분석체계 유지를 위해 관련 장비 전문업체와 유지보수 용역을 실시하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 대기환경보전법 제3조(상시측정 등)

□ 대기오염측정망 설치・운영지침(2019)

Ⅱ		대상 장비

대상 장비(대)	용 도	장비업체
산성우(5)	강우량, pH, 전도율 측정	*********
수 은(5)	대기 중 총 가스상 수은 측정	**********
이산화탄소(3)	대기 중 이산화탄소 측정	********
산성강하물이온(4)	음이온: CI- 등 3개 항목 양이온: NH4+ 등 5개 항목	**********

Ⅲ		용역 주요 내용

측정장비(대)	수 행 내 용
산성우 (5)	○ Overhaul : 계약기간 중 1회(측정기의 정확도를 유지) ○ 샘플 수거, 증류수 보충 등 장비 점검사항 통상 점검표에 기록 ○ 고장 및 DATA에 이상 발생 시, 24시간 이내 현장 출동(긴급 수리) ○ 장비 점검표(check list) 작성 및 기록유지 ○ 대상 5개 측정소(구로, 용산, 북한산, 광진, 양재)
수 은 (3)	○ 정도검사(Drift check, 정확도, 정밀도, 회수율 등) 실시 ○ 분기 1회 정밀 점검 및 Calibration 동시 실시 ○ 고장 및 DATA에 이상 발생 시, 24시간 이내 현장 출동(긴급 수리) ○ 장비 점검표(check list) 작성 및 기록유지 ○ 대상 3개 측정소(구로, 노원, 용산)
이산화탄소 (3)	○ 샘플라인 필터점검 ○ Cavity 상태점검 ○ WLM 및 Warm box 상태점검 ○ 고장 및 DATA에 이상 발생 시, 24시간 이내 현장 출동(긴급 수리) ○ 장비 점검표(check list) 작성 및 기록유지 ○ 대상 3개 측정소(남산, 북한산, 관악산 측정소)
산성강하물이온 (4)	○ 검출기 감도점검 및 조정 ○ 시료 채취관 및 도입관 Cleaning ○ 검․교정 등 정도검사(표준용액 및 시료의 수동 측정 병행) ○ 고장 및 DATA에 이상 발생 시, 24시간 이내 현장 출동(긴급 수리) ○ 장비 점검표(check list) 작성 및 기록유지 ○ 대상 4개 측정소(구로, 용산, 북한산, 양재)

Ⅳ		소요 예산

□ 총 액 : ************************

□ 유지보수 용역별 소요 금액

유지보수 용역명	소요 금액		비고
	2019년	2020년
산성우 측정기 유지보수 용역	**********	**********	*******************
수은 측정기 유지보수 용역	**********	**********	********************
HRGC/HRMS 유지보수 용역	**********	*	***********************
이산화탄소 측정기 유지보수 용역	*	**********	***** ****************
산성강하물 이온 측정장비 유지보수 용역	**********	**********	******
계	**********	**********	****************************

□ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적운영, 환경오염물질 체계적 조사, 대기오염물질 검사, 공공운영비

Ⅴ		계약 및 지급 방법

□ 계약 기간 : 2020년 1월～12월(12개월)

□ 계약 방법 : 2인 이상 견적 전자공개 수의계약(5천만원 이하)

○ 산성우 측정기, 수은 측정기, 이산화탄소 측정기, 산성강하물 이온 측정기

□ 지급 방법 : 과업지시서에 의거하여 용역비 지급

Ⅵ		기대효과

□ 장비 운영유지관리의 최적화와 장비고장 등으로 인한 문제 발생 시 전문업체에 의한 신속 대처로 가동율 향상

□ 자동측정장비를 활용한 대기질 모니터링 및 원활한 측정자료 수집

□ 서울시청, 각 구청, 환경부, 인천광역시 및 경기도 등 유관기관과의 원활한 자료 공유 및 Network 유지

□ 서울시의 대기질 개선 시책의 기초자료 제공 및 활용.  끝.