문서번호	정수시설과-11687
결재일자	2019.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이병규		12/05 유영춘
협 조
	주무관		박진이

2019년 하반기 휴대용유량계 자체 비교측정 결과보고

2019. 12. 5.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

휴대용유량계 자체 비교측정 결과 보고

2019년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리 계획에 의거, 공정용 유량계 자체 비교측정을 실시하고 그결과를 보고 함.

□ 추진근거

○ 2019년 유량계설비 유지관리 계획( 본부 누수방지과 – 657, ‘19. 1. 17)

- 휴대용유량계를 이용한 자체 비교측정 실시(년 2회)

○ 2019년 유량계설비 유지관리 계획(정수시설과 - 671, ‘19. 1. 21)

□ 자체 비교측정 개요(19년 하반기)

○ 점검일자 : 3분기(19. 8. 13. ~ 8. 14.), 4분기(19. 11. 28 ~ 12. 3)

○ 점 검 자 : 설비관리실(김근민, 유길영, 이병규)

○ 측정장비 : 휴대용초음파유량계(Xonic–100P)

○ 점검대상 : 총4개소(여과지 유출 2개소, 혼화기 유입 2개소)

□ 비교측정 결과

유량계 명	위 치	구 경 (㎜)	형 식	기준유량계 ( ㎥)	현장유량계 ( ㎥)	오 차 (%)
여과지 유출4지 초음파 유량계	여과지 공동구	700	초음파	3169	3333	5.1
여과지 유출7지 초음파 유량계	여과지공동구	700	초음파	2771	2820	1.7
혼화기 유입 초음파 유량계A	응집지 공동구	1100	초음파	14120	15276	8.1
혼화기 유입 초음파 유량계B	응집지공동구	1100	초음파	13625	14736	8.1

□ 측정방법

○ 기준유량계를 배관에 설치하고 현장유량계와 동시에 적산유량을 3시간      이상 측정값 과 비교

오차율 =	피교정기적산값 – 기준유량계 적산값	× 100[%]
	기준유량계 적산값

○ 휴대용유량계 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 측정 능력향상을 위한      것으로 휴대용유량계의 정도가 표준이 아니므로 보정은 실시하지 않음

붙임 : 1. 자체 비교측정 결과표 1부.

2. 비교 측정사진 1부.  끝