문서번호	미생물검사과-8688
결재일자	2019.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장		서울물연구원장
장현정	류인철	김복순		12/09 정광현
협 조

「2019년도 정수센터 직원 대상」세균 검사 현장방문 기술지원 결과 보고

2019. 11.

수질분석부

(미생물검사과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「2019년도 정수센터 직원 대상」

세균 검사 현장방문 기술지원 결과 보고

정수센터 미생물 검사업무의 체계화 및 검사능력 향상을 위해 세균검사 관련 현장방문 맞춤형 기술지원을 실시하고 그 결과를 보고함

1		개 요

□ 추진근거

○「2019년도 정수센터 직원 대상」세균검사 현장방문 기술지원 계획

(미생물검사과-8173. 2019.11.7.)

○ 2019년 시험·분석능력 향상을 위한 기술지원 계획(안)

(수질연구과-388, 2019.1.15.)

□ 추진목적

○ 현장방문 기술지원으로 정수센터별 맞춤형 교육 실시

○ 주기적인 교육 및 점검 실시로 세균검사의 신뢰도 제고

○ 사업소와 연구원 상호 기술 및 의견 교류로 업무협력 강화

2		추진 내용

□ 추진현황

○ 대상: 6개 정수센터

○ 기간: 2019.11.13(수)~18(월)

정수센터	광암	강북	암사	뚝도	구의	영등포
세부일정	11.13(수)	11.14(목)	11.15(금)		11.18(월)

○ 추진방법: 연구원 세균 담당자가 정수센터를 방문하여 교육 실시

○ 연구원 교육 담당자: 장현정, 고나윤

○ 정수센터 교육 참석자: 총 12명

일시	구분	정수센터	교육 참석자
11.13(수)	오후	광암	김희선, 정의선
11.14(목)	오후	강북	김승태, 최선영
11.15(금)	오전	암사	송만식, 김한호, 신은영
	오후	뚝도	나용운, 이수한
11.18(월)	오전	구의	이승제
	오후	영등포	소민혁, 안치화

□ 정수센터 미생물 실험 현황

○ 추진근거: 2019년 아리수 수질검사․관리 종합계획(수질과-640, 2019.1.18.)

○ 분석대상 및 분석항목

분석대상	분석주기	항목	시험방법
정수	주간	총대장균군, 분원성대장균군, 대장균, 일반세균	효소기질이용법
원수	주간	총대장균군	막여과법 또는 시험관법

□ 교육내용

○ 세균 시험재료 멸균과 배지 준비방법

○ 정수 시험방법과 시험시 무균 조작방법

○ 시험결과 판독 방법

- 시험결과의 계산, 계수 방법, 결과표기 방법 등

○ 시험폐기물 처리 방법

○ 원수 총대장균군 시험방법 적용 현황 파악 및 3가지 분석방법

- 수질오염공정시험기준 3개 분석법: 시험관법, 막여과법, 효소이용정량법

○ 세균 숙련도 실험 시 주의사항 및 분석결과 피드백

- 2019년도 사업소 세균 숙련도 실시 완료(’19.5.21.)

○ 시험장비(멸균기, 초순수제조기, 배양기 등) 유지관리 방법

3		추진결과

□ 세균 분석 업무

○ 검사능력 증진을 위한 교육 실시

- 전반적으로 담당자의 시험방법 숙지 및 이해도가 우수하였으나,

- 미생물 폐기물 처리법, 소독제 중화 방법(티오황산나트륨 0.03%),             멸균 희석수(인산완충액, PBS buffer) 사용법 숙지 관련 교육 실시

멸균 폐기물 처리 봉투 사용	소독제 중화제 처리	멸균 희석수(PSB buffer)

○ 미생물 숙련도 결과 피드백

- ’19년 정수센터 미생물 숙련도 결과는 오차범위 내에서 모두 적합하였음

- 결과 표시 주의사항, 분석 및 시료 운반과정 주의사항, 정도관리 오차        범위 등에 대한 논의 실시

※ 먹는물수질공정시험기준 및 수질오염공정시험기준에 따른 세균 분석결과              판정법 요약정리 제공(붙임 2)

○ 원수 총대장균군 분석법 개선

- 현재 원수의 총대장균군 분석은 정수센터별로 시험관법과 막여과법을          주로 사용하고 있으나,

- 시험관법은 추정 단계와 확정 단계를 거쳐 결과확인까지 적어도 3~4일         이상 소요되고, 막여과법은 유해배지 성분을 끓여서 조제하는 과정에서         화상 등 안전사고 발생의 우려가 있음

- 따라서 분석이 용이하고 별도의 배지 조제가 필요하지 않아 비숙련자도         쉽게 검사할 수 있는 효소이용정량법으로 개선 필요

※ 수질오염공정시험법에서 총대장균군 분석법은 3가지 방법 모두 복수로 인정

시험관법	막여과법	효소이용정량법

□ 장비 및 물품 관리

○ 장비관리

- 장비관리 상태가 양호하나 정기적인 유지관리 필요

‣ 무균작업대 소모품(필터 및 자외선 램프)의 주기적인 점검 및 교체

‣ 일부 정수센터 자외선 조사장치 형광 램프 교체 및 여과장치 홀더 구매 필요

무균작업대	고압멸균기	자외선 조사장치	여과장치 홀더

- 고압멸균기 등 안전사고 위험이 높은 노후 장비의 신규 구매검토 필요

‣ 고압멸균기: 정수센터 4곳(’98~’04년 구매) 교체 검토

‣ 무균작업대: 정수센터 4곳(’98~’05년 구매) 교체 및 1곳 신규 구매 검토

‣ 노후된 무균작업대 중 일부는 개폐문 안전바가 없는 구조로 부적절함

○ 시약 및 물품관리

- 무균조작 및 관련물품 사용 양호(멸균 피펫, 팁, 무균 시료병 등)

- 시약 및 배지(효소발색시약, 일반세균 배지 등) 유효기간 준수 필요

- 고압멸균기 정상 작동 확인을 위한 멸균확인 테잎 사용 권장

- 배양기 내부 온도계 비치

배지 유효기간 준수	멸균테잎 사용	배양기 내부 온도계 비치

□ 실험실 안전 환경

○ 일부 정수센터 미생물실 확보로 분석․연구 환경 조성이 우수함

- 실험실 내부에 적치되어 있는 물건 이동 필요

소독용 에탄올 비치	소형소화기 비치	고압멸균기 안전표지 부착	무균작업대 안전표지 부착

○ 소독용 에탄올(70%) 분무기 비치 필요

- 라벨을 부착하지 않은 사업소는 라벨 부착 필요

○ 실험대용 소형 소화기 비치 필요

- 알콜램프 사용으로 화재 위험성이 있으므로 실험대용 소형소화기 비치

○ 안전표지 부착 권장

- 무균작업대(UV 주의) 및 고압멸균기(고온 주의) 등에 안전표지 부착

□ 기타 현장 건의 사항

○ 원수 총대장균군 효소이용정량법 도입 및 관련장비 구매

○ 활성탄 유출수 일반세균 온라인 자동분석 장치 적용성 검토

○ 활성탄 역세척 주기 결정을 위한 미생물 지표 개발 연구

4		지원방안 및 향후계획

○ 2020년 예산 수립시 본부 수질과에 장비구매 예산 반영 건의

- 실험실 안전 및 적정 실험환경 조성: 예산 103,800천원(수질분석부 구매)

용도	예산 과목	품목	정수센터	예산액 (단위: 천원)	비고
신규 분석법 도입 및 노후장비 대체	자산 취득비	<총대장균군 분석 실러>	6개 정수센터 (광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포)	43,800 (=7,300×6)	신규
		<고압멸균기>	4개 정수센터 (광암, 강북, 구의, 뚝도)	16,000 (=4,000×4)	노후대체
		<생물안전작업대>	4개 정수센터 (강북, 암사, 뚝도, 영등포)	44,000 (=11,000×4)	노후대체
총계 = 103,800천원			3종 14대	= 103,800

○ 실험재료 구매 ⇒ 물연구원 자체 예산 집행

- 세균 관련 안전용품(실험대용 소형 소화기, 멸균테잎 등)

○ 향후 미생물 교육 및 숙련도 일정

- 미생물분석과정 교육(’20.4.): 세균 이론 및 실습

- 사업소 정도관리 평가(’20.5.): 세균 4항목 숙련도 실시

- 정수센터 현장방문(또는 집합) 세균 교육(’20.10.)

- 미생물 시험자 변경 사업소 요청 교육: 방문 출장 교육

※ 신규 장비 사용실습 및 정수센터 분석자 의견 최종 수렴 후 예산 반영

5		기대 효과

○ 원수 총대장균군 분석법을 효소이용정량법으로 개선하여 검사의 간편성       및 분석결과의 신뢰성 향상

○ 노후 미생물 분석장비 대체 예산반영 및 물품구매로 세균검사 지원

○ 정수센터 현장에 필요한 연구 반영 검토로 협력 강화

붙임: 1. 정수센터 세균검사 현장방문 지원결과 1부.

2. 분석결과 표기 정리 1부.

3. 멸균기 및 무균작업대 등 안전표지 1부.  끝.