구급장비(6-7호 자동제세동기 3유도 심전도케이블) 고장발생 알림
문서번호	상계119안전센터-5829	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			한혜정	채두영	12/12 백종혁
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	자동제세동기 3유도 심전도 케이블(구급차)	관리부서	상계119안전센터(구급6-7호)
고 장 일 시	2019. 12. 11.(수) 15:30분 경	장 소	노원구 동일로 (이송 중 구급차 내)
조 치 사 항	○ 고장발생 발견하여 사용불가 상태 구급팀에 알림 ○ 12유도 심전도 케이블로 대체하여 측정
원인 및 상태	○ 2019. 12. 11.(수) 15:30분 경 환자에게 심전도 측정 중 갑자기 측정 오류코드 뜨며 다시 측정 안됨. ○ 케이블 노후로 인한 연결부위 파손으로 수리 불가한 상태
그 밖의 사 항	○ 상계119안전센터 구급대원이 구급팀에 새제품 구입 요청 예정
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 12월 12일 계급 지방소방장 성명 한혜정 (인) 노원소방서장 귀하

	상계119안전센터장