문서번호	행정지원과-27360
결재일자	2019.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
김태호	우안제	代엄태현	12/17 박영헌
협 조

휴대용분광광도계를 이용한

잔류염소 측정으로 예산 절감

2019. 12.

휴대용분광광도계를 이용한 잔류염소 측정으로 예산 절감

아리수품질확인제, 수질검사시 사용되는 잔류염소측정기 대신 분광광도계(DR890)로 잔류염소를 측정함으로 예산을 절감 및 측정기기 간소화로 수질검사 시 업무효율 향상

□ 아리수품질확인제 휴대용측정기 현황

○ 총 4종 89대

종류	탁도측정기	잔류염소측정기	분광광도계 (DR890)	pH측정기
대 수	31	14	23	21
측정항목	탁도	잔류염소	철, 구리	pH
기기사진

□ 추진과정

○ 휴대용 분광광도계에 잔류염소를 측정할 수 있는 기능 보유

- 기존 잔류염소 측정기와 비교하여 시약이나 측정 셀등 추가적인 부속기기들이 필요하지 않음

○ 잔류염소측정기 대신 분광광도계 대체 사용 가능성을 평가하기 위해 서울물연구원과 2018년 4분기부터 2019년 4분기까지 분광광도계를 이용한 잔류염소 검․교정 실시(5회)

- 검·교정 방법 : 표준농도 반복측정 후 기준 초과시 교정실시

- 검·교정 결과 : 100% 모두 합격으로 분광광도계로 잔류염소측정 가능

○ 검정결과를 토대로 휴대용분광광도계를 이용한 잔류염소 측정 실시

○ 향후 휴대용분광광도계 사용으로 2020년 ~ 2024년 장기구매계획에 잔류염소측정기 구매계획을 배제함.

○ 타 사업소 잔류염소측정기 장기 구매계획(2020년 ~ 2024년)

- 사업소별 평균 16대 15,000천원(937,500원/대)

□ 기대효과

○ 아리수품질확인제시(기간제근로자) 휴대용 측정기기의 간소화

종류	탁도측정기	잔류염소측정기	분광광도계 (DR890)	pH측정기
변경 전	탁도	잔류염소	철, 구리	pH
변경 후	탁도	필요없음	철, 구리, 잔류염소	pH

- 측정기기의 간소화로 기간제근로자 업무 효율 향상

○ 예산절감 : 15,000천원(2020년~2024년 장기구매 계획)

- 5년간 사업소별 잔류염소측정기 구매액은 15,000천원(평균)으로 분광광도계 대체 사용으로 15,000천원 예산절감

- 7개 사업소 횡단전개 시 5년간 120,000천원 예산 절감

- 측정기기 간소화로 장비 유지관리비(수리비) 절감

□ 행정사항

○ 2020년 아리수품질확인제 및 수질검사 시 잔류염소측정기 대신 분광광도계 사용하여 잔류염소 수질검사 실시

○ 7개사업소 횡단전개. 끝.