문서번호	미생물검사과-8998
결재일자	2019.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
김성택		류인철	12/30 代박현
협조
	주무관		최연규

2019년 하반기 바이러스분석 내부정도관리 결과보고

2019. 12.

수질분석부

미생물검사과

2019년 하반기

바이러스분석 내부정도관리

□ 바이러스 정도관리 개요

○ 근  거 : 먹는물수질검사기관 바이러스 및 원생동물분야 지정 등에 관한 규정(국립환경과학원 고시 제2017-50호)

○ 주  기 : 반기 1회(바이러스 검사기관 내부정도관리)

○ 항  목 : 총배양성바이러스

○ 방  법 : 1) 표준시험방법(총배양성바이러스분석법)

2) 마이코플라즈마시험*(세포이상여부 확인을 위한 검증)

* 바이러스 접종용 세포에 생장저해, 감도 저하를 일으키는 미생물	(마이코플라즈마)을 PCR기법을 이용하여 확인

○ 시험기간 : 2019.12.10. ~ 2019.12.27.

○ 정도관리참여

분류		정도관리원액	회수율시험	음성대조군
표준시험방법	농축/탈리	김성택, 최연규
	세포접종 및 분석
	계산
마이코플라즈마시험	PCR 분석	김성택, 최연규

□ 정도관리 결과

1) 표준시험방법 분석결과

* 총바이러스량 기준

분류	정도관리원액	회수율시험	음성대조군
총바이러스량	202.2	91.8	0
정량값 (MPN/mL)	6.74	3.08	0
회수율*	45.4 %		-
정도관리 인정 범위	35~150 %		음성

▶ 검토결과: 정도관리 회수율 45.4 % 로 법정기준 이내 만족

2) 마이코플라즈마 시험결과

○ PCR-전기영동 결과 사진

H1,H2 열 : 세포 BGMK 166

H3 열 : 양성대조군

H4 열 : 음성대조군

○ 전기영동 결과 세부내용

시료 결과		양성대조군	세포 BGMK 166	음성대조군
결과	전기영동 band	유	무	무
	판정	정상	정상	정상

- 양성대조군(H3열)은 271 정도 크기의 밴드가 형성되어 마이코플라즈마가 확인되었으며, 음성대조군(H4열) 및 시험군(H1, H2열)에서는 밴드가 형성되지 않아 마이코플라즈마가 없음을 확인

▶ 검토결과 : 정도관리에 사용한 BGMK 166 세포에 마이코플라즈마가 감염되지 않음을 확인하였음

끝.