문서번호	정수과-186
결재일자	2020.1.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		정종기	01/06 가길현
협 조
	주무관			박소현

TMS 수질측정기기 수리계획 보고

2020. 01.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

TMS 수질측정기기 수리계획 보고

배출수 수질감시를 위해 설치한 COD수질자동측정기의 오작동에 따른 수리 및 조치계획을 보고함.

□ 현   황

○ COD 측정기 현황

측정기명	제작사	모델명	설치일	비고
COD 측정기	위코테크	WEKO-COD	2017. 11.

○ 오작동 현황

- 일시

· 2019. 12. 30.(월) 22:00

· 2019. 12. 31.(화) 10:00

- 내용 : 12.30일 통신불량 및 12월 31일 동작불량

□ 점검결과

○ 통신불량은 RS-232 통신케이블 및 젠더 이상

○ 동작불량은 반응조 유리손상 등으로 파악

○ 관련사진

수시로 통신불량 화면		반응조 유리관 파손

□ 조치계획

○ COD 측정기기 제조업체에 수리의뢰

- 건    명 : COD측정기기 수리

- 소요예산 : 금1,518,000원

- 계약업체 : ㈜위코테크

- 지급방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금 처리

· 사   유 : 금액이 소액이며,수리기한이 정해져 있어 계측기 제작사에 의뢰하여 긴급수리코자 함.

붙임  산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.