문서번호	누수방지과-351
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
차경호	이용구	代이용구		01/09 구아미
협 조
	주무관		최환수

2020년 유량계 설비 유지관리계획

2020. 01.

시설안전부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 정기점검 ․ 교정검사 등 체계적인 유지관리를 통한 안정적 운영과 계측 정밀도 향상으로 공급량 관리에 만전을 기하고자 2020년 유량계 설비 유지관리계획을 보고 드림.

관 련 근 거규 정

Ⅰ

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조                 ---  2010. 4. 5.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항              ---  2010.11.29.

- 유량계 허용오차 범위(± 2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  ---  2009. 1.10.

- 유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”    ---  2014. 9. 1.

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계현황

ⅡⅠ

용도별 유량계 현황(2020년 1월 기준)

[단위:개]

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	공정	구 역	중블록	올림터	배수지
합 계	565	13	18	90	65	132	181	66
초음파	522	13	18	82	58	129	156	66
전자식	38	0	0	8	5	3	22	0
터어빈	5	0	0	0	2	0	3	0

※ 휴대용 유량계 : 14대(정수센터 6대, 수도사업소 8대)

유량감시시스템 15개소 : 본부 1, 정수센터 6, 수도사업소 8

2020년 업무 추진계획

ⅢⅡⅠ

유량계 시설관리 분야

① 취․송수․공정, 구역․중블록 교정검사 및 자동제어반 유지관리

- 대   상

구 분	수 량	비 고
취수·송수·공정 유량계	121개소	취수 13, 송수 18, 공정 90
구역·중블록․휴대용 유량계	211개소	구역 65, 중블록 132, 휴대 14
전송반 및 유량감시시스템	183개소	전송반 168, 시스템 15개소

- 사업내용

• 유량계 교정검사 : 327개소 (취․송수․공정 121, 구역․중블록․휴대용 206)

• 유량계 설비점검 : 380개소 (유량계 197, 전송반 168, 유량감시시스템 15)

- 사업주체 : 누수방지과

- 사업기간 : 2020.  1.  1. ~ 12. 31.

- 사 업 비 : 711백만원

- 추진방법

구 분	추 진 내 용
유량계 교정검사	• 구역 연2회, 중블록/휴대용 연1회 (허용오차 ±0.5% 이내) • 검사방법 : 국가공인 교정검사기관 계약으로 위탁관리(매월 과업실적 정산) • 계약금액 : 234,125천원(계약일자 : 2020.1월 진행중) • 계약업체 : 한국유량계공업(주) 대표 임창수 ※ 취수.송수.공정유량계 교정검사 : 2020. 1월 발주 예정(사업비:111,000천원)
자동제어설비점검	• 유량계, 전송반, 유량감시시스템 설비점검 : 정기 3회, 요청1회 • 검사방법 : 정보통신․소프트웨어 사업자 계약 위탁관리(매월 과업실적 정산) • 계약금액 : 275,429천원(계약일자 : 2020.1월 진행중) • 계약업체 : 애드온스마트(주) 대표 신승자

※ 취․송수, 고정유량계 교정검사 : 2020. 2월 발주예정,  사업예산: 111백만원

② 올림터․배수지 유량계 교정검사 및 수선교체

- 사업내용

• 올림터․배수지 유량계 교정검사 : 247개소 (터어빈 3개소 제외)

• 유량계 및 전송반 수선 : 612개소 (유량계 444 전송반 168)

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2020.  1.  1.~12. 31.

- 사 업 비 : 568백만원                                            [단위 : 개, 백만원]

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
유 량 계	444	91	73	63	46	34	63	56	18
사업예산	568	103	100	74	63	45	71	88	24

- 추진방법

• 올림터․배수지 유량계 정확도 유지를 위하여 국가공인 교정검사 기관에서 연 1회 이상 교정검사 시행

• 올림터․배수지 유량계 분기 1회 이상 점검을 시행하고 사업소 관할점검지적 및 고장 설비는 신속히 수선하여 최적의 상태 유지

• 배수지 유입유량(올림터 가압유량) 대비 유출유량 차이량 월간 1.5%이상 발생시 원인분석 및 조치 철저

③ 유량계 신설 및 교체

- 대   상 : 141개소                                      [단위 : 개소]

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강동	강남	남부	강서	국비
유량계신설․교체	91	19	15	5	4	2	3	5	14	24
전송반신설․교체	40	9	5	4	-	1	2	4	-	15
에토스,계측기등	10	-	-	1	-	-	-	-	-	9

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 11. 30.

- 사 업 비 : 2,100백만원                                            [단위 : 백만원]

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강동	강남	남부	강서	국비
사업예산1차	1,050	312.5	198	175.5	41	31	56.5	119.5	116	-
사업예산2차	1,050									1,050

• 예산배정 1차 : ‘20년 1월 사업소별 예산배정 시행

• 예산배정 2차 : ‘20년 환경부(국비) 예산 확정 통보 시 사업소별

예산배정 2차 시행

• 본  부 : 신설․교체 현장지도 → 분기별 추진계획 및 실적관리

유량계 업무관리 분야

① 유량감시시스템 계측상태, 공급량 변화, 일일점검 및 조치

- 대    상 : 유량계 565개소

- 점검시기 : 1일 2~3회 이상

- 점 검 자 : 본부 및 사업소 유량계 담당자

- 자료분석

〔본부담당〕

• 유량감시시스템 일일 계측상태 관리 및 이상 발견 조치

• 사업소별 전년대비 주간 공급량 분석 후 상수도 게시판 공지

• 사업소별 매월 공급량 집계후 확정 통보

〔사업소담당〕

• 사업소별 구역, 중블록, 가압급수 1일 공급량 분석 후 자료 공유

→ 담당자(유수율, 중블록, 가압급수지역), 담당과장, 사업소장 등

- 조치사항

• 유량계 1일 계측량 증․감 변동폭 ±3% 이상 3일 지속시 자체 휴대용  유량계를 활용하여 비교측정 실시하고 지역 담당자 누수여부 확인

• 휴대용유량계로 자체비교 측정결과 ±3% 이상 → 본부 보고

② 유량계 유지관리 실태점검 실시

- 대    상 : 14개소(수도사업소 8개소, 정수센터 6개소)

- 점검대상 : 560개(취․송수, 구역, 중블록, 가압장․배수지)유량계 설비

- 점검시기 : 상․하반기 각 1회 (5월, 11월)

- 점 검 자 : 본부 및 사업소 합동

- 점검내용

• 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

• 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

③ 유량계․전송반 신설․교체대상 평가 실시

- 대    상 : 내용연수 경과 유량계(11년) 및 전송반(10년)

• 연도별 평가대상 현황                               [단위 : 개소]

연도별	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년이후
유량계	444	41	50	52	40	261
전송반	168	28	14	14	12	100

※ 정수센터 유량계 121개소 예산편성은 생산부(기전설비과) 추진

- 교체방법

• 내용연수가 경과된 유량계에 대하여 현장별 노후상태, 센서감도 등1차적으로 설비상태를 점검하여 교체대상 선정

• 설비상태 및 계측자료를 활용하여 유량계 교체 우선순위 결정

- 평가시기 : 2020. 7월 중

- 평가내용

• 계측 허용오차 기준(±1.5%) 연속 초과 발생 빈도

• 허용오차 초과 여부는 최근 교정검사 측정자료 결과 값 활용

- 평가결과 조치계획

• 최근 3년간 교정검사 결과 구역유량계 경우 연속 3회 이상, 중블록  및 가압장·배수지유량계 경우 연속 2회 이상 허용오차 초과 발생한  경우 우선 교체대상으로 선정하여 차기년도 예산편성에 반영

※ ‘20년 중블록별 무단수 급수체계 관련 유량계 신설 개소는『유량계 업무처리 지침』에                준용하여 시행

④ 유량계 담당자 교육

- 1 차 : 유량감시시스템 운영매뉴얼 교육

• 대    상 : 30명(유량계, 공급량 담당)

• 교육장소 : 본부 3층 전산교육장 ⇨ 5월중(4시간)

• 교육내용 : 유량감시시스템 데이터분석 및 보정값 관리 등

- 2 차 : 2020년 유량계 관리과정

• 대    상 : 20명(유량계 담당)    ⇨ 9월중 2일(14시간)

• 장    소 : 1일차 서울물연구원(이론), 2일차 대현산배수지(실습)

• 교육내용 : 유량계 일반 및 비교측정 실무 분야

업무처리지침, 통신계통도, 오작동 응급조치 요령

초음파 유량계 종류 및 원리와 특징

유량계 비교측정 절차 및 현장실무 등

유량계 시설관리 업무개선 추진

① 배수지 수위계 활용 유출유량 제공시스템 구축

- 추진배경

• 유량계 설치조건은 계측정확도 유지를 위해 관직경의 10배 이상의             직관부를 확보토록 하고 있으나 산악에 위치한 기존 배수지 특성상             유출배관 심도가 깊고(5~7M) 급경사 지역으로 직관부 확보가 곤란

하여 56개 배수지 유출유량 관리가 안되는 실정임.

- 추진내용

• 올림터 ․ 배수지 실시간 생성되는 유량 ․ 수위 계측자료를 이용하여             유량계 추가 설치 없이 배수지 유출유량 산출하고 유량감시시스템에             연계하여 실시간 자료 제공

- 추진방법

• 올림터 가압유량, 배수지 수위변화, 단면적으로 실시간 유출유량               산출    ※ 산출식: 유출유량(Q)=Q0+(Q1–Q2)  Q0(가압유량), Q1(T1-1분 담수량), Q2(T2-0분 담수량)

• ICT(정보통신) 기술로 기존 운영설비를 활용 시스템 구축

산출된 실시간 유출유량을 사업소 서버에서 1차 자동연산 하고

유량감시시스템 웹서버에 자동저장 및 실시간 자료 제공

• 구성계통도

- 추진사항 및 향후계획

• ’19.11.10 : 배수지별 계통도,계측기기(수위계․유량계) 조사․분석

• ’19.12.30 : 만리 등 8개 배수지에 적정 시간차분을 확인하여 검증

하고 유량감시시스템 실시간 시범 운영 완료

• ’19.04.30 : 8개 사업소 48개 배수지 확대 적용

⇨ 사업소 유량서버내 유출유량 자동연산 프로그램 수정․개발

- 기대 효과

• 8개 수도사업소 중앙제어실에 적용 24시간 유출유량 감시체계 확립

• 누수 등 급수운영 대응능력 강화 및 획기적 예산절감(46억/매10년)

․ 설치비용 : 36.5억(65,000천원×56개소), ․ 유지관리 9.5억(1,700천원×56×10년)

- 개소당 설치비 : 유량계실 30백만원, 유량계 20백만원, 전송반 10백만원, 기타공사 5,000천원 , 유지관리 1,700천원/년

② 유량계 단독 제어반 설치기준 표준화

- 제어반 규격 및 색상

• 규    격 : 800㎜(가로)×500㎜(폭)×1,200㎜(높이) 이하

• 색    상 : 재질은 스테인리스스틸, 색상은 광고물 부착 방지용

분체도장으로 서울시 대표색인 기와진 회색으로 선정

하고 외부에는 시설명, 관리기관, 비상연락망 표기

• 기    초 : 콘크리트 타설로 외함 단면적보다 좌.우 5㎝ 이내

높이는 바닥에서 10㎝ 이내로 설치

- 부속시설물

• 무정전 전원장치(UPS) 전원은 변환기, 통신설비(모뎀,PLC계전기,              센서류 등)에 한해 공급하며 정전 및 복귀 시 전원이 자동 절체              되도록 회로 구성(용량:10분 이상)

• 유량계 단독제어반 통신방식은 유선(전용회선/광통신) 또는 무선              (LTE 3G/4G 이상) 가능

③ 증압장 유량계 설치형식 및 위치

- 유량계 형식

• 전자식 또는 초음파로 설치하고 유량감시시스템에서 실시간 유량,              압력(인입/토출)이 감시 되도록 구성

※기존 기계식 수도미터 및 스트레이너는 오차발생 요인으로 반드시 철거후 설치 요망

- 유량계 위치

• 증압장 신설 개소는 인입/토출 밸브 전․후단 직관부 확보 후 시공

• 증압장, 유량계실 별도 운영 개소는 증압장 펌프/배관 교체 시 통합

행정사항

Ⅳ.Ⅰ

○ 2020년 유량계설비 유지관리계획 알림(정수센터, 수도사업소)

○ 사업소별 유량계설비 유지관리 자체계획 수립 후 조기발주 시행

○ 유량계 현장 점검 시 교통통제 등 안전관리 사전준비 철저

○ 유량계 시설에 대한 일일분석, 월간점검 철저(사업소, 정수센터)

붙임 : 1. 유량계 설치현황. 1부.

2. 2020년 유량계 신설 및 교체 현황 1부.  끝.