문서번호	신물질분석과-175
결재일자	2020.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
이인자	박영복	김복순		01/09 엄연숙
협 조
	주무관		장도일

미규제 신종물질 국제 숙련도 시험 결과보고

2020. 1.

수질분석부

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

미규제 신종물질 국제 숙련도 시험 결과 보고

미규제 신종물질의 정도관리를 위하여 국제 숙련도 시험에 참가, ‘만족’ 판정을 받은 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ 2019년 ‘미규제 신종물질’ 정도관리를 위한 국제 숙련도 시험 참가 계획(신물질분석과-7342호, ’19.10.29)

□ 추진개요

○ 숙련도 시험 주관기관 : LGC Standards (영국)

※ 영국 런던에 있는 국제 숙련도 시험 기관 (Laboratory of the Government Chemist)

○ 시험항목 : 먹는물 분야(AQ576) 2항목

○ 추진일정 : ’19. 10. 28. ~ 11. 25.

참가분야	참가 항목 (2)	시료 배포 및 시험분석기간	결과 제출일	결과 통보	분석자
AQ576	농약(2) - 페난트린 - 린단	’19. 10. 28. ~ 11. 25.	11. 25.	12. 2.	이인자

○ 평가방법 : 통계적 처리방법인 로버스트 Z 값으로 항목별 평가

평가 구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)
｜Z｜ 값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤3.0	3.0〈｜Z｜

※ Z값 : 다른 기관의 측정값들(평균값 또는 중앙값)로부터 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 통계적 지표로 ｜Z｜값이 0에 가까울수록 신뢰도가 높음

Z	=	각 기관의 분석값 - 평가값	‧ 평가값(assigned value) = 시료 제조기관(영국 LGC)의 평가값
		표준편차(SDPA)

□ 평가결과

○ 린단, 페난트린 : 연구원 모두「만족」

시험항목	시험 기기	분석기관 (코드 번호)	제출값 (Result) (ng/L)	평가값 (Assigned value) (ng/L)	z 값	평가결과
페난트린 (ng/L)	GC/MS	연구원 (AQ4028)	18.95	23.35	-1.88	만족
린단 (ng/L)	GC/MS	연구원 (AQ4028)	34.4	35.3	-0.18	만족

○ 참여기관별 평가결과

(연구원 기관코드 : AQ4028)

시험항목	Lab ID	Method	Result (ng/L)	Z' 값	결과	비고	참여 기관수	‘만족’ 비율
페난트린 (Penanthrene)	AQ0187	Other	27.00	1.56	만족		19	66.7%
	AQ0947	Other	11.20	-5.20	불만족
	AQ0531	Other	20.40	-1.26	만족
	AQ0552	Liquid-liquid extraction GC	20.22	-1.34	만족
	AQ0688	Liquid-liquid extraction GC	18.00	-2.29	의심
	AQ0723	Liquid-liquid extraction HPLC	20.70	-1.13	만족
	AQ0770	Liquid-liquid extraction HPLC	20.38	-1.27	만족
	AQ1336	Liquid-liquid extraction GC	21.70	-0.71	만족
	AQ1385	Solid phase extraction GC	2.05	-9.12	불만족
	AQ1565	Solid phase extraction HPLC	28.00	1.99	만족
	AQ3028	Liquid-liquid extraction GC	20.15	-1.37	만족
	AQ3094	Liquid-liquid extraction GC	25.00	0.71	만족
	AQ3516	Liquid-liquid extraction HPLC	1.10	-9.53	불만족
	AQ3516	Liquid-liquid extraction GC	57.10	14.45	불만족
	AQ4028	Solid phase extraction GC	18.95	-1.88	만족	연구원
	AQ4430	Liquid-liquid extraction GC	9.61	-5.88	불만족
	AQ4598	Liquid-liquid extraction GC	21.89	-0.63	만족
	AQ4885	Liquid-liquid extraction HPLC	26.81	1.48	만족
	AQ6539	Liquid-liquid extraction HPLC	<50.00

(연구원 기관코드 : AQ4028)

시험항목	Lab ID	Method	Result (ng/L)	Z' 값	결과	비고	참여 기관수	‘만족’ 비율
린단 (Lindane)	AQ0001	Liquid-liquid extraction GC-MS	37.0	0.34	만족		39	79.5%
	AQ0008	Liquid-liquid extraction GC-MS	37.3	0.40	만족
	AQ0015	Solid phase extraction GC-MS	37.8	0.50	만족
	AQ0023	Liquid-liquid extraction GC-MS	35.7	0.08	만족
	AQ0187	Liquid-liquid extraction GC-MS	34.6	-0.14	만족
	AQ0419	Liquid-liquid extraction GC-MS	31.8	-0.70	만족
	AQ0422	Liquid-liquid extraction GC-MS	33.2	-0.42	만족
	AQ0462	Solid phase extraction GC-MS	30.7	-0.92	만족
	AQ0487	Other	36.0	0.14	만족
	AQ0497	Other	34.4	-0.18	만족
	AQ0504	Solid phase extraction GC-MS	35.0	-0.06	만족
	AQ0552	Liquid-liquid extraction GC-MS	33.6	-0.34	만족
	AQ0553	Other	35.4	0.02	만족
	AQ0572	Liquid-liquid extraction GC-MS	14.3	-4.20	불만족
	AQ0621	Other	34.8	-0.10	만족
	AQ0853	Liquid-liquid extraction GC-MS	37.9	0.52	만족
	AQ1219	Solid phase extraction GC-MS	24.0	-2.26	의심
	AQ1341	Liquid-liquid extraction GC-MS	38.5	0.64	만족
	AQ1385	Solid phase extraction GC-MS	31.9	-0.68	만족
	AQ1608	Liquid-liquid extraction GC-MS	30.0	-1.06	만족
	AQ1784	Liquid-liquid extraction GC-MS	32.7	-0.52	만족
	AQ2134	Liquid-liquid extraction GC	60.4	5.02	불만족
	AQ2210	Other	39.0	0.74	만족
	AQ2245	Solid phase extraction GC-MS	32.1	-0.64	만족
	AQ2248	Solid phase extraction GC-MS	72.2	7.38	불만족
	AQ2550	Solid phase extraction GC-MS	58.0	4.54	불만족
	AQ2555	Other	47.0	2.34	의심
	AQ2894	Solid phase extraction GC-MS	62.0	5.34	불만족
	AQ3028	Liquid-liquid extraction GC-MS	34.6	-0.14	만족
	AQ3062	Other	35.5	0.04	만족
	AQ3200	Liquid-liquid extraction GC-MS	31.0	-0.86	만족
	AQ4002	Solid phase extraction GC	29.5	-1.16	만족
	AQ4028	Solid phase extraction GC-MS	34.4	-0.18	만족	연구원
	AQ4872	Liquid-liquid extraction GC	34.6	-0.14	만족
	AQ6128	Liquid-liquid extraction GC	38.4	0.62	만족
	AQ6200	Solid phase extraction GC-MS	37.8	0.50	만족
	AQ6275	Solid phase extraction GC	29.5	-1.16	만족
	AQ6463	Liquid-liquid extraction GC-MS	36.0	0.14	만족
	AQ6625	Liquid-liquid extraction GC-MS	73000.0	14592.94	불만족

□ 보고자 의견

○ 국제 숙련도 운영기관(영국 LGC)의 숙련도 시험 평가 결과,

- 페난트린과 린단 2항목 모두 |z| ≤ 2 로 『만족』하였음

○ 미규제 신종물질 분석 결과의 정확성과 신뢰도 제고를 위해 국제 숙련도 시험 지속적 참가.

붙임 : 1. 서울물연구원 개별보고서(AQ568)	1부

2. 숙련도 종합보고서(AQ568)	1부.  끝.