심장충격기 점검표				결재		담당자			1팀장		센터장
길동119안전센터-395						정재영			이향우		02/03 강봉수
점 검 일 시	2020년 2월 2일		소방서/부서명		강동소방서/길동119안전센터
제품명(제조사)	CU Medical		제조년일		2019.6.3
제품시리얼번호	G1R18J212		차랑번호 (설치장소)		80더9353
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√				유효기간 : 2020.05
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함							패들 미사용
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터							휴대용 제세동기
- 심장충격 패들 케이블							휴대용 제세동기
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음							교환용 배터리
5. 일회용품
- 심전도용 전극							휴대용 제세동기
- 기록용지							휴대용 제세동기
- 패들인 경우 전극용 젤리							패들 미사용
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							( 0 ) 회
점 검 자 계급 지방소방사 성명 정재영								정재영