문서번호	원수관리과-152
결재일자	2020.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재	최양교	02/06 신동호

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

원수 수질자동측정기 위탁점검 용역계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

원수 수질자동측정기 위탁점검 용역계획

강북통합취수장 원수 수질자동측정기 점검을 전문업체에 위탁 관리로, 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진배경

○ 원수에 유입될 수 있는 페놀 등 유해물질 감시 강화

(서울특별시상수도사업본부 수질과-1379(2020. 2. 4.)호 관련)

○ 강북통합취수장 원수수질자동측정기 노후로 전문가 관리 필요

- 측정기 평균 사용기간 12년 경과 수시 고장 발생

- 측정기기 담당자 인사발령 등으로 전문성 결여

○ 원수수질측정기 적정 교체시기 예측(결정) 예산확보

▢ 현 황

○ 설치현황(사용중) ... 측정10개 항목, 총13대 운영

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
2	탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
3	pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
4	수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
5	페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
6	TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
7	NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
8	시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
9	생물감시장치	(국산)환경바이오	HK-1100	1	77,600	'12. 11.	형광법	반달말
10	잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

○ 운휴중(사용불가) .... 폐기예정

연번	측정기명	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	NH3-N	(미)HACH	AMTAX inter2	1	49,713	'09. 12	인도페놀블루법	LANGE
2	시안	(미)HACH	8810-ISE	1	38,487	'09. 12	이온전극법	LANGE

※ 동일 측정항목 측정기 구의취수장에서 관리전환(2014. 11.) 사용으로 폐기 예정

○ 사용기간 현황 .... 측정기 총13대 사용기간 평균 12년 경과

총 계	10년 미만	10년~15년 미만	15년 이상	비 고
13대	1대	10대	2대

○ 운영(관리)상 문제점

- 원수수질자동측정기 설치․사용기간 평균 12년 이상으로 노후

⁕ NH3-N ․ 시안 측정기 2004. 11. 제작 설치로 16년 경과

⁕ 측정기 고장 발생시 신속한 수리가 이루어지지 않아 원수 수질관리 소홀

- 원수수질자동측정기 담당자 기술 등 전문성 결여

⁕ 인사발령 등으로 기술 등 전문성 부족 ⇒ 정수장 전문가(연구사) 관리

⁕ 시약․소모품 교체시기 소홀로 측정기 성능 저하(측정값 신뢰성 저하)

⁕ 측정기 시약․소모품 필요 이상 다량 구매 등으로 예산낭비

⁕ 측정기에 필요한 소모성 부품(검지센서 등) 장기간 보관으로 성능저하

▢ 추진계획

○ 용역명 : 강북통합취수장 원수수질자동측정기 점검 위탁관리

○ 규  모(점검대상) : 원수자동측정기 7개 항목 총10대

- 조류, 탁도,  ph,  수온,  NH3-N,  시안, 잔류염소(TOC, 페놀측정기 제외)

⁕ 생물감시장치 : 강북통합취수장 생물감시장치 생물센서 구매 시행으로 전문업체에서 관리(2회/월)

⁕ TOC, 페놀 측정기 : 시약 완제품 유통 및 제작(수입)업체 의뢰(점검․보수비 소요)

○ 점검(유지보수) 방법 및 내역

연번	측정기명	수량	점검․유지보수 내용	점검횟수
1	잔류염소	4대 (외부설치)	- 표준화(교정)점검 및 보수 - 기기셋팅 점검 및 보수 - 샘플링 유니트 점검 및 청소 - 센서 점검 및 보수 - 센서 세척 및 점검 - 튜브 점검 및 보수 - 정기적 시약교체	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
2	탁도	1대	- 표준화(교정)점검 및 보수 - 기기셋팅 점검 및 보수 - 샘플링 유니트 점검 및 청소 - 수조 청소	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
3	pH	1대	- 표준화(교정)점검 및 보수 - 기기셋팅 점검 및 보수 - 샘플링 유니트 점검 및 청소	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
4	수온	1대	- 표준화(교정)점검 및 보수 - 기기셋팅 점검 및 보수	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
5	NH3-N	1대	- 기기 점검시 기술적 지원	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
6	시안	1대	- 기기 점검시 기술적 지원	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)
7	조류	1대	- 원수 유입 여과기 등 청소 - 기기 점검시 기술적 지원	1회/월 (이상 징후 발생 시 추가 무상)

○ 계약기간 : 2020. 2. ~ 2020. 12. 31.(11개월)

○ 소요예산 : \3,630,000원(330,000원 x 11개월)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비, (05)수선유지비

▢ 검토의견

○ 우리 정수센터 원수 수질자동측정기 유지보수 업체 중 측정기 수량이 많은 업체 및 고장 발생 빈도가 많아 관리에 어려움이 수반된 잔류염소, PH, 탁도 측정기 관리 업체와 수의계약

▢ 기대효과

○ 원수 수질자동측정장치 관리 철저로 원수 유해물질 유입감시 강화

○ 체계적인 측정기기 점검과 보수로 기기의 효율성 증대.  끝.