＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	강북통합취수장 원수 수질계측기 특별점검 계획

1. 상수도사업본부 수질과-1379(2020. 2. 4.)호 관련입니다.

2. 위 호에 의거 강북통합취수장 원수수질계측기 특별점검을 아래와 같이 실시하고자 보고합니다.

가. 대  상 : 페놀, 시안, TOC, pH, 탁도, 암모니아성질소, 조류측정기, 수온, 생물경보장치, 원수 잔류염소측정기(총10개 항목)

나. 점검수량 : 13대(총15대 중 2대 운휴 철거예정)

다. 점검기간 : 2020. 2. 12. ~ 2020. 2. 14.

라. 방   법 :  점검위탁 용역 업체에서 점검(TOC 및 페놀 측정기는 자체점검)

※ 생물경보장치(물연구원(2020.1.15.), 생물센서교체(2020.1.28.)로 점검완료)

마. 점검내용

- 수분석과 비교실험을 통해 측정값 신뢰도 제고

- 페놀, 시안 등 수분석 비교가 곤란한 항목은 육안점검

- 센서 등 기타 부속품 정상가동 여부 점검

바. 행정사항 : 점검결과를 2020. 2. 19.까지 수질과에 보고

붙임  1. 원수수질 측정기 현황(점검대상) 1부

2. 점점결과 보고서 양식 1부.  끝.

★주무관	정정재		원수관리과장	02/10 최양교
협조자
시행	원수관리과-168	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	대시민공개