문서번호	진료부-1224
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	진료기획팀장	진료부장		서북병원장
김우현	김상호	서해숙		02/11 박찬병
협 조
	원무과장		代김수철
	팀장		박희숙

- 정확한 진단 및 신속한 검사제공을 위한 - 내시경 시스템 및 위 내시경 구매 계획

2020. 2.

진료기획팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

- 정확한 진단 및 신속한 검사제공을 위한 -

내시경 시스템  및 위 내시경 구매 계획

내시경 시스템 및 위내시경기기의 잦은 고장으로 인한 수리비용 증가 및 검사 대기시간 지연을 예방하기 위해 최신 의료기기로 구매하여 정확한 진단 및 신속한 검사를 제공하고자 함.

1				구매 개요

□ 구매시기 : 2020년 6월

□ 구매방법 : 서울의료원 의료장비 통합구매

□ 구매 예정장비

장비명	사용장소	주요기능	예산(천원)
내시경시스템 및 위내시경기기	내시경실	내시경 검사	*******

□ 내시경 기기 보유현황

장비명	구입연도	내구연한	제조사	호환여부	비 고
내시경시스템 (CLV-260)	2007	9년	올림 푸스	신규 스콥 290과 호환 불가능	신규구매 CV-290
	2013	9년
위내시경기기 (H260)	2007	9년		신규시스템 CV-290과 호환가능	신규구매 GIF-HQ290
	2008	9년
대장내시경기기 (Q260)	2011	9년
	2013	9년

□ 기존장비 문제점 및 구매 필요성

❍ 내구연한 경과로 인한 잦은 고장으로 인한 검사 지연 및 외부 수리        요청으로 수리비 증가

❍ 2019년 장비 수리 및 점검 현황

일 자	수리 및 점검 내용	수리비용
‘19.01.23	위내시경 작동 불량으로 수리점검하여 무상 부분 만 수리 교체 실시함 (※총 수리견적 : 11,743천원)	-
‘19.07.24	위내시경 기기 부품 교체	1,117,600원
‘19.10.23	내시경시스템 컴퓨터 본체 교체 수리	2,970,000원

※ 위내시경 신품 기기 호환을 위하여 내시경시스템도 같이 구매해야 함

2				구매예정 의료장비 검토

□ 주요 검토사항

❍ 예상 월평균 이용건수 : 62건 (5년 총합계 3,741건/ 연평균 748건)

❍ 기존 장비 활용 실적

(단위 : 건)

장비명	연평균(5년)	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
내시경시스템 및 위내시경기기	748	922	1,099	711	540	469

❍ 구매예정장비 세부사항

- 내시경 시스템 및 내시경 기기 구성

품 명	규격	수량	특 징(사양)	비고
비디오 시스템 센터	CV-290	1	레인보우색 교정, Ihb 색증대·색차트 기능, 이동식메모리, 인공지능 캡쳐, 영상 선명도 향상 등
제논 광원센터	CLV-290SL	1	특수광, 자동밝기 조정, 조리개타입 펌프, 연속사용시 약500시간 사용
26인치 의료용 모니터	OEV262H	1	해상도 : 1920 X 1080 dots (FULL HD)
시스템 카트	WM-NP2	1	1826mm(H)×700mm(D)×650mm(W)
PACS 연동시스템	Domestic	1	고화질 게이트 웨이
상부위내시경	GIF-HQ290	2	향상된 삽입기술, 워터젯기능 탑재 등
워터펌프	OFP-2	1	스코프 부송수 캐널 및 겸자 채널 연결가능

❍ 특정제품 선정이유

- 기존에 보유하고 있는 위·대장내시경기기 260스콥 제품과 새로 구매           예정인 290비디오 시스템과 호환이 가능함 (제조국 : 일본 올림푸스)

3				구매 절차

일정	내용	비고
‘20. 2월	의료장비 심의위원회 개최	서면 심의
‘20. 2월	의료장비 통합구매 의뢰	서울의료원 계약심사팀
‘20. 5월	규격 심의	서울의료원
‘20. 6월	입찰(G2B) 및 낙찰자결정	서울의료원
6월 이후	계약 및 장비 설치

※ 상황에 따라 일정 변경 될 수 있음.

4				예산사항

□ 소요 예산 : *********

□ 예산 과목 : 서북병원 운영, 서북병원 의료 및 행정장비 확충,

자산 및 물품취득비

4				기대효과

□ 최신 의료장비 활용을 통한 정확한 진단 및 검사 대기시간 감소로        내시경실 의료서비스 질 향상

□ 노후장비 교체로 인한 기기 고장 수리비 감소

붙 임    견적서 및 물품 구매 자료 일체 1부.  끝.