- 2020년도 서울의료원 공동구매 관련- 서북병원 의료장비 구매 심의 의결서
□ 안건 : 2020년도 통합구매 관련 서북병원 의료장비 구매 심의 - 구매 필요성, 품목선정 사유 - 구매대상 장비사양의 적정성 검토 - 기존 보유 현황 및 공동사용 여부 - 수입·특정 선정여부 및 필요성, 기타 필요한 사항 서울특별시서북병원 의료장비 심의위원회 운영규정 제4조의 규정에 따라 2020년도 1천만원 이상 의료장비 공동(공통)구매 관련「내시경시스템 및 내시경기기」,「전자동정제분류포장시스템」 「전자동산약분포기」,「환자감시장치(12대)」을 붙임과 같이 심의 하고 의결한다. 2020. 2. 13. 서울특별시 서북병원 의료장비심의위원회
위 원	직 위	성 명	서 명	의 견
위 원 장	서북병원장	박찬병	02/14 박찬병
위 원	진료부장	서해숙	서해숙
위 원	간호부장	함형희	함형희
위 원	약제부장	정지애	정지애
위 원	원무과장	정태명	정태명
간 사	진료기획팀장	김상호	김상호
담 당	주무관	김우현	김우현

決 定 事 項

1				의료장비 심의위원회 검토사항

구매필요성

품목선정사유

가격의 적정성

기존 보유 현황 및 공동사용 여부

수입·특정 선정여부 및 필요성

기타 필요한 사항

2				구매의 필요성

❍ 의결내용

내시경시스템 및 내시경기기」,「전자동정제분류포장시스템」,          「전자동산약분포기」,「환자감시장치(12대)」의 구매 필요성이          인정된다.

- 예산 : 361,800천원

❍ 이 유

의료장비명	부서	금액	필요성
내시경시스템 및 내시경기기	진료부	220,000	본원 내시경실에서 사용중인 위내시경 시스템 및 위내시경 스코프의 잦은 고장으로 매년 수리비용이 점차 증가하고, 검진 시간을 지연시키므로 장비 교체를 통해 효율적인 내시경실 운영과 정확한 진단으로 의료서비스를 향상시키고자함.
전자동정제분류포장시스템	약제부	50,000	기존 전자동정제분류포장시스템의 노후(’11년 구입)로 고장 발생이 증가하고 부품단종으로 유지관리가 어려움
전자동산약분포기	약제부	39,000	환자 고령화로 산제처방 증가하여 전자동산약분포기 도입으로 정확한 산약분포 및 조제시간 단축
환자감시장치(12대)	간호부	52,800	기존장비(2003~2010년) 노후로 고장 발생 증가에 따른 교체로 환자 집중감시를 통하여 치료 향상에 기여하고자 함
합 계		361,800

(단위 : 천원)

3				구매 장비 심의 자료

1. 내시경시스템 및 내시경기기

□ 사업내용

사업(공사)명	내시경시스템 및 내시경기기
발주부서	서북병원 진료부 (내시경실)	발주방법	공개경쟁입찰
공 사 비	-	소요예정예산	금211,000,000원
심의 안건명	구매 필요성 검토 품목선정 사유 3. 구매대상 장비 사양의 적정성 검토 4. 가격의 적정성 5. 기존보유 현황 및 공동사용 여부 6. 수입‧특정 선정여부 및 필요성 7. 기타 필요한 사항
[구매개요] ○ 구입품목 : 내시경시스템 및 위내시경 1SET ○ 설치장소 : 서북병원 내시경실 ○ 구입목적 내시경 시스템 및 위내시경기기의 내구연한 경과로 잦은 고장으로 인한 수리비용 증가 및 검사 대기시간 지연 등 내시경실 업무의 효율성이 저하됨에 따라 최신 의료기기로 구매하여 정확한 진단 및 신속한 검사를 제공하고자 함.
[선정제품 개요] A. 제품특징 1. 협대역 영상 기능이 강화되어 보다 선명하고 빠르게 어두운 곳에서도 밝게 관찰이 가능 2. 자동형광 이미지화로 노이즈를 최소화 시킨 고해상도 영상을 보여줌 3. 고해상도(FULL-HD급) 이미지 구현, 개선된 이미지 능력 4. Scope는 한 번의 연결로 광원장치와 센터 모두에 연결이 가능 5. 전자적으로 정교한 알고리즘 변화로 내시경 이미지의 미세함을 향상시킴 6. 이미지를 자동 캡쳐 저장하고 광학 흔들림 방지 이미지를 가동, 반복하여 캡쳐하는 필요를 최소로 하게 하는 인공지능 캡쳐 기능 가능 7. 물체의 빛 특성에 의해 밝기를 자동 조절할 수 있는 자동 조리개 기능이 가능 8. 자세한 Scope 정보를 저장할 수 있는 메모리 칩을 장착하고 있어 Scope가 시스템과 연결될 때, 세팅 설정 값들이 자동으로 시스템으로 전송되는 기능 B. 구성(SYSTEM CONSISTING OF) 1. 내시경시스템 센터(Video System Center) 1set 2. 제논광원장치(Xenon Light Source) 1set 3. 의료용 모니터(Medical Monitor) 1set 4. 의료용 카트(Medical Cart) 1set 5. 워터펌프(Water Pump) 1set 6. 팍스시스템(PACS system) 1set 7. 위내시경(Gastro Videoscope) 2set 8. 작동 및 사용설명서(Operating & Service Mannual) 1set C. 규 격(SPECIFICATION) 1. 비디오 시스템 센터 ∘HDTV 출력 신호 : SDI (HD-SDI OR SD-SDI), DV, DVI 동시출력 가능 ▫자동 화이트 밸런스 조정기능, 기준컬러 차트 표시 ▫내시경 이미지의 색감 조정 및 고정 기능 (R/B and Chroma 각각 +-8 단계) ▫조리개 단계설정 기능, 이미지 프로세싱에 위해 노이즈 보정 ▫이동식 메모리 레코딩 이미지 수 : TIFF - 약227 이미지, JPEG(1/10) - 약2048 이미지 ▫유저 프리셋 : 20개까지 설정 가능 ∘사이즈 : 370×85×455 mm ; 382×91×489 mm(최대), 무게 10.7kg 이하 2. 제논 광원 센터 ∘자동발기조정기능 17단계 노출, 공기주입(조리개타입 펌프, 4단계 압력조절), 응급램프가능, 조명램프( Xenon Short-arc 램프 300W 오존 프리) 3. 의료용 모니터 ∘화면크기(26인치 디스플레이), 해상도(1920 x 1080 (FULL HD)) ∘비율(16:9), 화각(178도) ▫사이즈 : 628.8 × 395.2 × 79.6 mm / 7.8kg 4. 위내시경 ▫시야각 : Normal Focus 140°, Near Focus 140° ▫관찰방향 : Forward Viewing ▫심도 : Normal 7~100mm, Near 3 ~ 7mm ▫선단부 외경(10.2mm), 삽입부 외경(9.9mm) ▫유효길이(1,030mm), 전체길이(1,350mm) ▫처치구 채널삽입부 내경(2.8mm), 최소 시야확보거리(3mm) ▫내시경 고유정보 저장 가능 및 시스템과 연결 시 자동으로 설정값 전송 기능 ▫워터젯 기능 D. 비고(REMARKS) 1. 계약자는 제품의 설치 및 교육을 실시한다. 2. 무상보증 공급자(계약자)는 장비설치 후 설치완료일부터 소모품을 제외하고 2년간 무상수리가 적용되어야 한다. 3. EMR 설치나 PACS 서비스에 대해 무상 지원한다. 4. 현재 사용중인 내시경스코프(260시리즈)와 호환하여 사용가능

□ 추진경위

○ 내시경시스템 및 위내시경 구매계획 : 2020.02.

○ 장비 시장조사 (2019년 1월)

□ 사전 검토내용

○ 구매의 필요성

본원 내시경실에서 사용중인 위내시경 시스템 및 위내시경 스코프의 잦은 고장으로 매년 수리비용이 점차 증가하고, 검진 시간을 지연시키므로 장비 교체를 통해 효율적인 내시경실 운영과 정확한 진단으로 의료서비스를 향상시키고자함.

○ 제품사양의 적정성

- 현재 본원에 보유중인 내시경 스코프 260시리즈와 호환가능 여부

- 위내시경Scope, 대장내시경Scope 결합 시 FULL HD급 이미지 구현

- Scope는 한 번의 연결로 광원장치와 센터 모두에 연결이 가능한 편리함

- 이미지 미세함 향상, 이미지 인공지능 캡쳐 기능, 물체의 빛 특성에 맞춘 자동조리개 기능 가능여부

- Xenon Light Source : 자동 밝기 조절 기능(Auto Iris,17단계), 공기주입 압력전환 4단계 조절기능 장치 여부

- Scope 메모리칩 장착으로 세텅 설정값 등이 자동으로 시스템을 전송되는 기능 여부

○ 가격의 적정성

- 타의료기관 납품실적 증빙자료와 계약부서 가격협의 반영에 따른 과도하지 않은 가격

○ 기존보유 현황 및 공동사용 여부

- 현재 본원에서 사용 중인 위내시경 및 대장내시경 스코프는 Olympus 260시리즈 모델로 기존제품과 호환이 되는 제품으로 구매할 필요가 있으며, Pentax제품의 경우 호환이 되지 않으므로 Olympus 제품 선정이 적정함.

- 타부서간 타기관간 공동사용 불가

- 기존 장비 활용 실적

(단위 : 건)

2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	합계	연평균	월평균
922	1,099	711	540	469	3,741	748	62

□ 월평균 이용건수 62건 (5년 총합계 : 3,741건/연평균 : 748건)

○ 수입․특정 선정 여부 필요성

- 내시경 시스템 및 내시경기기 국내생산 제품은 없으며, 현재 본원에서 사용 하는 내시경과 호환 가능한 기기는 Olympus(일본)에서 생산하는 제품임.

2.3. 전자동정제분류포장시스템, 전자동산약분포기

□ 사업내용

사업(공사)명	전자동정제분류포장시스템, 전자동산약분포기
발주부서	서북병원 약제부	발주방법	공개경쟁입찰
공 사 비		소요예정예산	금94,000,000원
심의 안건명	구매 필요성 검토 품목선정 사유 3. 구매대상장비 사양의 적정성 검토 4. 가격의 적정성 5. 기존보유 현황 및 공동사용 여부 6. 수입‧특정 선정여부 및 필요성 7. 기타 필요한 사항
[구매개요] ○ 구입품목 : 전자동정제분류포장시스템 1대, 전자동산약분포기 1대 ○ 설치장소 : 서북병원 약제부 본관 ○ 구입목적 : 노후된 정제조제장비를 교체 및 증가되는 산제조제를 신속· 정확하게 분포 조제하여 약제 서비스 만족도 향상에 기여함
[선정제품 개요] 1. 품 목 : 전자동정제분류포장시스템 (Automatic Tablet Dispensing & Packaging System) A. 제품특징 1) 오토 캐니스터 (Auto Canister)로 1/2, 1/4 정제 약품 자동조제 가능 2) 약품위치 자동 인식으로 카세트 위치가 바뀌어도 오투약을 감지 3) Main-Frame(포장부) 탈착 기능으로 고장시 즉시 교체가능 4) 카세트 약 충전시 전동 슬라이드 기능 5) 강화된 청소 기능(각종 부품들이 쉽게 분리, 탈착)으로 안전한 조제 가능 B. 구성(SYSTEM CONSISTING OF) 1) Automatic Tablet Dispensing & Packaging System 1 Unit 1.1) Auto STS : 4ea 1.2) Manual STS : 60 cell 1.3) 일체형 IPC x 1ea 2) Server Program 1 Copy C. 규 격(SPECIFICATION) 1) 카세트의 수 300개 이상(오토 카세트 4개 이상 장착시 카세트 284개 이상) 2) 상부카세트 탑재부 3면 개방 또는 슬라이드식 3) 수동 조제(STS) : 60 Cell 이상 4) 1/2정 Cassette 4개 이상 장착 5) 포장지 배출 방식 : 컨베이어를 통한 전방 배출 방식 6) 정제 검출방식 : 적외선 광검출 7) 터치 스크린 : 메인판넬 8인치 이상 8) 포장속도 : 최대 60포/분(Unit dose), 50포/분(Multi dose) 9) 포장지 인쇄 : Thermal printer 10) 복수 카세트 사용가능(임의선정 지정 가능) 11) 특수 약품을 위한 자동 조제 기능으로 캐니스터 없이 자동 조제 가능 D. 비고(REMARKS) 1) 공급자는 장비 설치 완료일부터 3년 무상 수리 보증 조건 2) 병원 측 통합정보시스템에 연결사용 할 수 있도록 설치조건 3) 기존 사용중인 동관 설치 제품(JV-240BX6)과 조제연계를 위한 프로그램 및 소모품 호환 가능 4) 검수 완료시까지 사용에 필요한 소모품은 무상 공급
[선정제품 개요] 2. 품 목 : 전자동산약분포기 (Automatic Powder Dispensing Machine) A. 제품특징 1) EMR에서 전송된 환자 데이터에 의거 자동으로 가루약을 분류 · 포장 2) 대형 싱글원반을 채용하여 가루약을 정확하고 균등하게 포장 3) 소모품 절약형 써멀 리본 프린터 시스템으로 인쇄하는 부분만 포장지와 접촉, 인쇄하지 않는 부분은 정지하여 써멀 리본의 소모를 절약 4) 분포기 내부청소가 용이하도록 설계, 호퍼 등은 손쉽게 분리, 탈착 가능하며 물청소가 가능하게 설계되어 클린 조제 가능 B. 구성(SYSTEM CONSISTING OF) 1) 메인장비 1set 2) 노트북 PC 1set C. 규 격(SPECIFICATION) 1) 본체외형치수(W*D*H) 695*430*940 혹은 862*525*957 2) 입력장치 : 터치스크린 노트북 컴퓨터 또는 sheet key 방식 3) 한글인쇄 기능 : 한글 약품명, 복용지시일, 환자성명, 병원명, 2차원 바코드 4) 인쇄방식 : 써멀 방식(소모품 절감식 프린터) 5) 원반의 수 : 1장(Single disk) 6) 포장속도 : 20 ~ 50포/분 (4단계 이상) 7) 산약포장수 : 1~45포 8) 포장지 교환 : 전방 인출방식 9) 써멀리본 교환 : 카트리지식 원터치 교환 10) 원반분진제거 : 터보 브러시와 진공흡입 클리닝 방식 11) 집진장치 : 내장형 진공청소기 12) 예열시간 : 5분 이내 13) 호환성 : EMR 및 기타 자동설비와 통신호환 가능 D. 비고(REMARKS) 1) 공급자는 장비설치완료일부터 3년 무상 수리 보증 조건 2) 병원 측 통합정보시스템(EMR 혹은 OCS)에 연결사용 할 수 있도록 설치조건 3) 장비의 설치 및 운영 교육은 자격있는 기술자에 의거 발주처의 장소에서 무상으로 설치 4) 검수 완료시까지 사용에 필요한 소모품은 무상 공급

□ 추진경위

○ 조제장비 구매계획 : 2019.04.26.

○ 장비 시장조사 : 2019년 4월, 2020년 1월

○ 의료장비 도입 심의자문회의 심의 : 2019년 8월

□ 사전 검토내용

○ 구매의 필요성

- 기존 전자동정제분류포장시스템의 노후(’11년 구입)로 고장 발생이 증가하고 부품단종으로 유지관리가 어려움

- 환자 고령화로 산제처방 증가하여 전자동산약분포기 도입으로 정확한 산약분포 및 조제시간 단축

○ 제품사양의 적정성

- 전자동정제분류포장시스템

: 동관 약국에서 사용중인 전자동정제분류포장시스템(JV-240BX)와 상호 연동 및 호환 가능

- 전자동산약분포기

: 병원 평균 산제조제포수(28~30포)에 적정하며, 본관 조제공간에 적합한 규격을 갖추었음

○ 가격의 적정성

- 전자동정제분류포장시스템 : 타병원 견적가격 대비 저렴한 가격 조건

- 전자동산약분포기 : 타사 장비 대비 저렴한 가격 조건

○ 기존보유 현황 및 공동사용 여부

- 전자동정제분류포장시스템 : 대체(본관 약제부)

전자동산약분포기 : 신규

- 타부서간 타기관간 공동사용 불가

- 이용예상 활용 실적 : 매년 5% 증가 예상

(단위 : 건)

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
전자동정제 분류포장시스템	793,036	832,688	874,322	918,038	963,940
전자동 산약분포기	77,612	81,493	85,567	89,846	94,338

○ 수입․특정 선정 여부 필요성

- 전자동정제분류포장시스템은 약제부 동관에서 사용중인 장비와 상호 연동 및 호환 가능하여야 하므로 JV-300NS20으로 특정 선정 필요

- 전자동산약분포기는 본관 조제실 규모 및 평균 산제조제포수에 적정하며 저렴한 가격을 제시한 YS-Mini-R45가 적정한 것으로 판단됨

4. 환자감시장치(12대)

□ 사업내용

사업(공사)명

환자감시장치(Patient Monitor) 구매

발주부서

서북병원 간호부

발주방법

공개경쟁입찰

공  사  비

해당없음

소요예정예산

금52,800,000원

심의 안건명

구매 필요성 검토

품목선정 사유

3. 구매대상장비 사양의 적정성 검토

4. 가격의 적정성

5. 기존보유 현황 및 공동사용 여부

6. 수입‧특정 선정여부 및 필요성

7. 기타 필요한 사항

[구매개요]

○ 구입품목 : 환자감시장치 12대

○ 설치장소 : 서북병원 본관, 서관, 동관

○ 구입목적

- 기존장비 노후로(2003~2010년)로 고장 발생 증가에 따른 교체로 환자집중감시를 통한 치료 향상에 기여하고자 함

[선정제품 개요]

○ 품  목 : 환자감시장치

(Patient Monitor)

A. 제품특징

1.심전도 (3, 5 lead), 호흡수, 비혈관식 혈압, 산소포화도, 체온 등을 측정하는 파라미터 제공

2. 최상의 칼라 TFT-LCD 10인치~12.1 인치 화면에서 8개 수치와 최대 6개 또는 최대 14개의 파장을 실시간으로 정보를 제공하여준다.

3. 균형조절(조그식)다이얼과 편리한 5~7개의 버튼, 터치스크린으로 간단하고 빠르게 작동할 수 있다.

4. 환자의 이동이 있을 경우 쉽게 잡을수 있도록 고안 되었고, 이동식 카트와 내장형 전지를 사용하여 계속적인 환자감시를 도와준다.

5. 임상 데이터 수치 확대 기능이 있어 멀리서 모니터 관찰이 용이하다.

6. 의료기기 품질인증 GMP 및 (K)FDA

B. 구성(SYSTEM CONSISTING OF)

1. 본체(Main Body)                           12EA

2. ECG cable and leadwire(3 lead)        12EA

3. NIBP 호스 – (성인용)                      12EA

4. NIBP 커프 – (성인)                        12EA

5. NIBP 커프 – (유아)                        12EA

6. 산소포화도(Spo2) 연결 케이블               12EA

7. 산소포화도(Spo2) 측정 센서                 12EA

8. 이동식 카트                                  12EA

9. 전원케이블                                   12EA

10. 사용자매뉴얼                                12EA

11. 프린터                                      12EA

12. 배터리                                      12EA

C. 규 격(SPECIFICATION)

1. 화   면

1) 스크린:			10인치 또는 12.1인치 TFT-LCD 화면
2) 채널:			최대 6채널 또는 14채널
3) 특징요소:			ECG, HR, NIBP, SpO2, Respiration, 2 Temperature
4) LCD 픽셀 해상도:			800 X 600 pixel 또는 1024 X 600 pixel
5) 모드조정:			균형조절(조그식)다이얼, 편리한 5 ~ 6 key, 터치방식

2. 심 전 도

1) 표시:			파장 및 수치 동시 표시
2) ECG 리드:			3, 5 리드 (선택)
3) 심박수 범위:			20-300bpm 또는 12-300bpm
4) 심박수 정확도:			±1 또는 ±3 bpm
5) 페이스메이커 감지:			파장에서 위치감지 (선택)
6) 알람:			상,하 알람범위 적용,(High, Low bpm)

1) 표시:				파장 및 수치 동시 표시
2) Sweep 속도:				6.25, 12.5, 25mm/s (선택)
3) ECG 리드:				RA - LA
4) 호흡수 범위:				3-120 또는 4~150 breaths/min
5) 호흡수 정확도:				±1 ~ 3 breaths/min
6) 알람:				상,하 알람범위 적용,(High, Low bpm)

3. 호 흡 수

4. 비관혈적 혈압

1) 표시:					수축(SYS),이완(DIA), 중간값(MEAN)이 수치로 표시
2) 작동모드 :					수동시 - 시작 / 멈춤 키
					자동시 - 1,2.5,3,5,10,15,30,60,90 minutes
					또는 1,2,2.5,5,10,15,20,30,60,120 minutes
					STAT 모드 - 응급상황에서 5분 동안의 연속적 혈압 측정 기능
3) 측정범위:					ⓐ 20-270mmHg (성인&소아) 또는 10-280mmHg(성인), 10-180mmHg(소아)
					ⓑ 20-120mmHg 또는 10-130mmHg (신생아)
3) 맥박범위:					ⓐ 30-240bpm 또는 40-240bpm (성인&소아)
					ⓑ 30-240bpm 또는 40-240bpm (신생아)
4) 맥박 정확도:					±1~5%
5) 알람:					상,하 알람범위 적용,(High, Low bpm)

1) 표시:			산소포화도, 맥박, 파장 및 수치 동시 표시
2) 파형의 속도:			12.5, 25, 50mm/s (선택)
3) 측정범위:			산소포화도(%): 1-100%
4) 산소포화도 정확도			Without motion 70-100% ±2 digits or ±3
5) 맥박 범위:			Without motion 20-250bpm ±3 digits

5. 산소 포화도(SPO2)

1) 크기:					305(H) X 341(W) X 172mm(D) 또는 265(H) X 300(W) X 75mm(D)
2) 무게:					3.5kg ~ 5.5kg
3) 전원:					100-240V, 60Hz
4) 재생 시간:					2 ~ 4시간
5) 부속기능 제조 브랜드					산소포화도- Nellcor
					비관혈식 혈압 - AND 또는 FUKUDA DENSHI

6. 일반 사항

1	공급자는 사용자에게 장비를 원하는 장소에 설치해 주어야 한다.
2	공급자는 설치 및 정상작동 확인 후 모든 부품에 대하여 3년간품질보증
3	향후 유지보수에 문제가 없도록 하기 위해서 모니터 제조사의 제품공급확인서를 제출해야 한다.

D. 비고(REMARKS)

□ 추진경위

○ 의료장비 도입 심의자문회의 심의(2019. 7월)

○ 장비 시장조사 (2020년 9월~2020년 3월)

○ 환자감시장비 구매계획 : 2020년 5~6월중

□ 사전 검토내용

○ 구매의 필요성

기존장비(2003~2010년) 노후로 고장 발생 증가에 따른 교체로      환자 집중감시를 통하여 치료 향상에 기여하고자 함.

○ 제품사양의 적정성

- 심전도 (3, 5 lead), 호흡수, 비혈관식 혈압, 산소포화도, 체온 등을 측정하는 파라미터 제공

-  최상의 칼라 TFT-LCD 10인치~12.1 인치 화면에서 8개 수치와 최대 6개 또는 최대 14개의 파장을 실시간으로 정보 및 프린터 가능

-  응급상황에서 5분 동안의 연속적 혈압 측정이 가능하고 알람범위 설정을 통해 응급상황 대비 가능

○ 가격의 적정성

- 동등한 사양의 타사 장비대비 저렴한 가격 조건

- 고장 수리 등 저렴한 유지비용(소모품 등)

○ 기존보유 현황 및 공동사용 여부

- 내구연한 초과로 장비 교체 : 05년~10년 구입한 총 17대중 12대 교체 예정

단위 : 개

구 분		05년	07년	08년	09년	10년	13년	14년	15년	16년	17년	19년
총개수	36	2	3	5	4	3	2	2	8	1	2	4

- 타부서간 타기관간 공동사용 불가하나 본원 병동간 공동사용 가능

- 이용예상 활용 실적

· 1대당 연평균 178회 사용 예상되나 병동별 특성에 따라 사용횟수는 상당히 차이가 남

· 중증도 환자 입원에 따라 사용횟수 점진적 증가 예상됨.

연 도	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	1대당 연평균
활용도(회)	6,430	7,180	7,880	8,480	9,660	178

※활용도 : 환자감시장비를 활용한 Spo2, BP, EKG 체크 등 횟수

※1대당 연평균 : 6,430회(2019년)/36대(현재 보유대수)=178회

○ 수입․특정 선정 여부 필요성

- 국내 제조사로 타사 동등한 사양의 장비대비 저렴한 가격 조건임

- 동등한 제품을 본원에서 사용해 본 결과, 성능이 우수하고 신속한 유지 보수가 가능함

- 견적업체 납품실적 및 납품가 시장조사를 통한 최저 금액을 산출함

4				구매 대상 장비 기준사양

❍ 붙임 문서 참조

붙임  1. 내시경 시스템 및 내시경 기기 관련서류 일체 1부.

2. 전자동 정제분류 포장사스템 관련서류 일체 1부.

3. 전자동 산약분포기 관련서류 일체 1부.

4. 환자감시장치 관련 서류 일체 1부.  끝.