문서번호	원수관리과-258
결재일자	2020.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
정정재		최양교	02/26 신동호
협 조
	정수과장			이순재

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

원수 수질자동측정기 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

원수 수질자동측정기 특별점검 결과보고

원수에 유입될 수 있는 페놀 등 유해물질에 대한 철저한 감시가 될 수 있도록 강북통합취수장 원수 수질자동계측기 특별점검을 실시하고, 결과와 대책 등을 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ	검검개요

□ 점검의 근거

○ ‘염소처리시 발암불질 등 독성부산물 생성’ 언론보도(2020.2.29.) 관련 본부장 요청사항 .... <수질과-1379(2020.2.4.)호>

○ 우리 센터 원수관리과-168(2020. 2. 10.)호

“강북통합취수장 원수 수질계측기 특별점검 계획”

□ 점검대상․수량 : 총10개 항목 13개 원수 수질측정기

연번	측정기명 (점검항목)	제작국․제작사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치일 (가동)	측정방법	비고
1	조류	(독)BBE	AOA	1	36,022	'06. 09.	형광법
2	탁도	(미)HACH	SS-7	1	16,765	'09. 12.	표면산란방식
3	pH	(미)HACH	DPCIRIALSS100	1	5,212	'09. 12.	유리전극법
4	수온	한영	Konice SS5040	1	2,041	'09. 12.	측온저항체식
5	페놀	(독)BRAN+LUEBBE	PowerMon	1	54,114	'09. 12.	흡광광도법
6	TOC	GE	Sivers 900	1	54,338	'09. 12.	CO2막 전도도법
7	NH3-N	나노하이텍(유일)	나노켐 6100	1	22,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
8	시안	나노하이텍(유일)	나노켐 6300	1	24,000	'04. 09.	이온전극법	‘14.11. 관리전환
9	생물감시장치	(국산)환경바이오	HK-1100	1	77,600	'12. 11.	형광법	반달말
10	잔류염소	(미)HACH	CL17	4	10,424	'10. 06.	연소법	시약식 (외부설치)

○ 측정기실 현장사진

탁도, pH, 수온, TOC, 생물감시장치, 페놀, 암모니아성질소, 시안, 조류계측기	원수 잔류염소 (위치 : 덕소로 230-40(도곡리) 공원 부근)

□ 점검기간 : 2020. 2. 12. ~ 2. 24.

□ 점검방법

○ 탁도, pH, 온도, 잔류염소

• 우리 센터 원수자동측정기 연간 단가계약 업체(우리엔택) 점검

○ 생물감시장치 : 생물센서(반달말) 납품 계약업체(엔바태크) 점검

○ 기타 측정기 : 측정기 수입 국내 관리업체 점검

페놀	TOC	암모니아성질소	시안	조류측정기
㈜에엘이엔아이	영인에스티	㈜나노하이텍		㈜제이엠비엔비

□ 점검한 사항

○ 수분석과 비교 실험을 통해 측정값 신뢰도 제고

○ 페놀, 시안, 조류측정기 등 수분석 비교가 곤란한 항목은 육안 등 매뉴얼 성능 비교

○ 센서 등 기타 부속품 정상가동 여부 확인

Ⅱ	검검결과

□ 점검의 성과

○ 노후 부속품 교체 및 수리로 측정값 정확도 향상

○ 비교 측정을 통해 측정값 신뢰도 제고

○ 수리․보수 대상 측정기 발굴로 측정기 운영의 효율성 확보

□ 총 괄

측정항목 (측정기명)		수분석 등 비교실험 결과	부품 포함 계측기 상태	조치결과
수온		6.4°C	양호	2/4 센서 교체
ph		7.8pH 교정	양호	2/4 센서 교체
탁도		3.16NTU	양호	퇴수라인 막힘현상 제거
잔류염소	구의	0.43ppm	양호	2/17 장비 수리 후 반입
	뚝도	0.78ppm	양호	2/13 튜빙 교체
	강북A	0.23ppm	양호	2/17 장비 반출 (데모장비 대체 후 수리 중)
	강북B	0.43ppm	양호	키패드 불량(수리대기) 2/13 튜빙 교체
조류		샘플라인 청소	양호
시안		측정불가	정비필요(불량)	수리계획(부속품 구매)
암모니아성질소		측정불가	정비필요(불량)	수리계획(부속품 구매)
페놀		측정불가	정비필요(불량)	수리계획(소모품 구매)
생물감시장치		센서교체(2회/월)	양호	하부 수조 누수 수리 완료
TOC		Sample 라인의 이물질로 막힘 현상 제거 및 계측기내부라인 청소	양호

□ 점검실적

측정항목 (측정기명)		점검실적(보수내용)	점검자 의견
pH․수온		pH/TEMP SENSOR 교체 (포터블 장비로 비교 교정, 페놀레드 비색 방법으로 측정 후 교정 완료)	6개월 후 SENSOR 교체 권장
탁도		- 2100N 실험실 탁도 장비로 비교 측정 3.16NTU, - 현장 장비 청소 전 4.5NTU 탁도 내부 청소 후 3.7NTU 측정	-
생물감시장치		-	장비 노후화로 운영체계 윈도우10 으로 교체 대상
시안		-	- 부속품 교체 시급 (센서 등 노후화로 측정불가)
암모니아성질소		-	- 부속품 교체 시급 (센서 등 노후화로 측정불가)
페놀		펌프(P2, P3)튜브 교체 연결 튜브, 시약튜브 교체 교정작업	- 현재 보정값 적용 운전(-0.05) - 정상 측정값 토출이 어려움 전체적으로 보수후 운전 권장
잔류염소	구의	- 키패드 불량 및 내부 튜빙의 노후화로 튜빙 전부 교체. - 데모장비 현장설치 후 외부 수리업체 반출 수리 후 교체(완료) - 교정 전 : 0.43ppm 비교 측정 : 0.43ppm, 교정 후 : 0.40ppm	-
	뚝도	- 내부 튜빙의 노후화로 튜빙 전부 교체. - 교정 전 0.46ppm 비교 측정: 0.78ppm 교정 후: 0.71ppm	-
	강북A	- 키패드 불량으로 인한 정비 불가로 데모 장비 현장설치 후 외부 반출 수리 - 교정 전 : 0.23ppm 비교 측정 : 0.30ppm 교정 후 : 0.30ppm	-
	강북B	- 내부 튜빙의 노후화로 튜빙 일부 교체. - 교정 전 : 0.40ppm 비교 측정 : 0.43ppm 교정 후 : 0.40ppm	키패드 일부 불량 (정비대상)

측정항목 (측정기명)	점검실적	점검자 의견
조류	샘플펌프 라인 점검 내부 크리닝	- 장비 노후화로 응답속도 저하 - 장비노후화가 심함 - 장비단종으로 인한 부품 수급문제로 교체 검토 대상
TOC	Sample line 막힘으로 인한 측정값 이상 현상 라인 청소로 정상운영	장비 노후화가 심하고, 장비 단종으로 인한 부품 수급 문제로 교체 검토 대상

Ⅲ	행정사항

□ 측정기 수리 계획(안)

○ 수리할 측정기 및 소요예산

측정기명	수리할 내용	소요예산(천원)
암모니아성질소	➀ ISE 이온필터 교체(노후) - 이온화물질 흡착에 따른 변색 및 막힘 - 교체주기 년 1~2회 ➁ Ion Selective Electrode센서 교체 - 센서 출력 약화 - 교체주기 년 1~2회 ➂ 교반기 SET (Stirrer):모터코일 전류값 약화	3.290
시안	➀ ISE 이온필터 교체(노후) - 이온화물질 흡착에 따른 변색 및 막힘 - 교체주기 년 1~2회 ➁ Ion Selective Electrode센서 교체 - 센서 출력 약화 - 교체주기 년 1~2회 ➂ 교반기 SET (Stirrer):모터코일 전류값 약화	3,785
페놀	➀ 현재 보정값 적용 운전(-0.05) ⇒ 정상 측정 값 토출이 어려움 ➁ 전체적으로 보수 후 운전	763
계		7,838

○ 수리기간 : 2020. 3. ~ 6. (부속품 수입으로 일정기간 소요)

○ 수리방법 : 강북통합취수장 원수수질측정기 점검 연간 단가 계약 업체 및 측정기 제작사 관리업체에 수리의뢰

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 기타사항 : 원수 암모니아성질소, 시안, 폐놀 수질자동측정기 수리기간 동안 수질관리 철저

□ 노후 측정기 구매 계획(안)

○ 사유 및 소요예산

측정기명	설치년도	교체(구매) 검토 사유	소요예산 (천원)
TOC (총유기탄소)	2009.12.	- 장비 노후화가 심하고 - 장비 단종으로 인한 부품 수급문제로 교체 검토 대상.	65,120
조류측정기	2006.9.	- 장비 노후화로 응답속도 저하 - 노후화가 심하고, 장비단종으로 인한 부품 수급 문제로 교체 검토 대상	63,900
생물감시장치	2012.11.	- 운영체계 윈도우10 교체 - 부속품 노후화 누수	2,970
계			131,990

○ 예산확보

• 2020년도 국고 보조금 등 예산지원 요청 ⇒ 수질과

• 2021년도 예산확보(예산편성)

□ 점검결과 제출

○ 상수도사업본부 수질과에 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 특별점검 결과서 제출

붙임  1. 연간단가 업체 점검결과 보고서(2월분) 1부.

2. 취수장 원수 수질측정기 특별점검 결과서(수질과 제출용) 1부.

3. 원수 수질자동측정기 이력카드 1부.

4. 원수 수질자동측정기 시약관리 및 소모품 관리대장 1부.

5. 견적서 각 1부.  끝.