문서번호	토지관리과-4731
결재일자	2020.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
임동섭		이명신	03/04 박문재
협 조
	주무관			주경곤

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(2월)

2020. 3.

도시계획국

(토지관리과)

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템

유지관리 정기점검 결과보고(2월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」의 안정적인 운영을 위하여 추진한 유지보수 용역결과와 장애조치 및 개선사항을 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관: SCG직무전문성연구소

○ 유지보수 기간: 2020. 1. 1. ~ 2020.12.31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구분	내 용	수량
H/W	GPS 수신기(Trimble NetR5, NetR9)	5
	GPS 안테나(Zephyr Geodetic Mark Ⅱ, Choke Ring)	5
	VPN 장비(Secuway Gate 100)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	GPS Net	1
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.seoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간: 2020. 2. 1. ~ 2.29.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(GNSS RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 이상없음

· 고도화 서버 데이터 전송여부 확인(수신기)

· 안테나(보호덮개 파손여부, 지지대 고정여부)

· KT모뎀 및 서울시 보안장비(VPN), 전원공급(UPS)작동 및 배터리 충전상태 확인

- 네트워크 RTK 시스템 : 정상

· GPSNet, GPStream, TIM에 대한 디스크용량, 수신기 접속상태

· TIM서버 후처리데이터(Rinex) 백업상태 확인, Network 상태,

서버 로그 기록 삭제 등 확인

- 용산 위성기준점 기상데이터 전송프로그램(FTP Push) 상태

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

○ 장애조치 및 개선사항 등

일 자	조치(개선)대상	내 용
2020. 2. 24.	용 산	안테나 지면 이음부분 노후화로 실리콘 작업완료
2020. 2. 24.	서울시 데이터 센터서버	2.21 서울 데이터센터 정전으로 서버다운 복구완료(2.24~25)

□ 홈페이지 방문자 통계

○ 2020년 : 7,223명

○ 총 누계  : 568,055명

☞ 전 체

(단위:명)

년도	누계	2009 ~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
방문자수	568,055	26,926	89,086	181,719	84,897	42,297	40,505	46,176	49,226	7,223

☞ 월별 실적

(단위:명)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문자수	3,940	3,283

□ 기준국 수신 데이터 제공 실적

○ 2020년 : 354건

○ 총 누계  : 105,333건

☞ 전 체

(단위:건수)

년도	누계	2009~2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
제공건수	105,333	7,408	499	3,781	20,757	7,070	32,948	26,237	6,279	354

☞ 월별 실적

(단위:건수)

월별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
방문자수	256	98

붙임  2020년 2월 정기점검 보고서 1부.  끝.