“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	원수 수질자동측정기(TOC) 고장 및 수리 보고

우리 센터 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 측정값 오류가 발생하여 아래와 같이 수리 완료하고 결과를 보고합니다.

가. 발생일시 : 2020. 3. 18.(20:00)

나.수리일시 : 2020. 3. 19.(13:00)

다.측정기명 : 원수 TOC(총 유기탄소)

라.고장내용 : 측정값 2.63ppm에서 7.23ppm으로 측정값 표출 오류

마.고장원인 : 원수 부유물에 의한 측정기 시료수(원수) 라인 막힘

바.수리결과 : 원수 수질자동측정기 연간단가 점검 계약업체(우리엔택(주))에서 수리 완료(측정기 분해 청소)

사.향후계획

- 연간단가 업체 TOC 측정기 분해 청소(1회/월) 실시

- 측정기 관리 철저를 기해 원수 수질 감시에 만전을 기함.  끝.

★주무관	정정재		원수관리과장	03/19 최양교
협조자
시행	원수관리과-397	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	부분공개(5)